###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:440-2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI INFORMATIVNE  PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

INKUBATOR      N119045

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ INKUBATOR_ 440_2019 do najkasneje 06.11.2019 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: INKUBATOR

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INKUBATOR |  |  |  | 1 kom |  |
| 2.Vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

Priloga obr-2. Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in ORIGINALNEGA potrošnega materiala potrebnega pri delovanju medicinskih aparatov in tehnološke opreme

| Zap.št. (1) | Kot proizvajalec (2) | Artikel (3) | Opis (4) | EM (5) | Cena V EUR brez DDV (7) | Stopnja DDV v % (8) | Naziv aparata, model veza (9) | Vnesite ustrezno -material za večkratno uporabo, -material za enkratno oporabo (10) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo materiala drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis materiala ter naziv proizvajalca (11) | Pogodbeni partner (12) | Sklop 1/Sklop 2 (vpišite ustrezno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/2.

2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-5/2, v vrstice  stolpca

- (1) vpišete artikel

- (2) vpišete  opis-naziv artikla

- (3) cena/enoto brez DDV

- (4) količina potrebna za izvedbo testa

- (5) vrednost v EUR  brez DDV

- (6) vnesete stopnjo (v %)  DDV

- (7) vnesite vrednost v EUR  z DDV

- za vsako vrsto analizo  izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR brez DDV ter skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR z DDV

3. v OBR-5/2  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-5 in so potrebni za izvedbo  postopkov  iz OBR-5/2, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala ter v OBR5/2 – ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| INKUBATOR v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| - Splošne zahteve: |  |  |  |
| 1.1 delovanje kot inkubator, z nastavitvijo in samodejnim uravnavanjem temperature, vlage in kisika v inkubatorju | DA | NE |  |
| 1.2 aparat naj ima za namen transporta 4 velika, dvojna, enostavno vodljiva kolesa z zavoro na vseh kolesih | DA | NE |  |
| 1.3 inkubator naj bo čim tišji, glasnost delovanja naj ne presega 45 dBA, spuščanje stranic in odpiranje oken inkubatorja naj bo neslišno oziroma čim tišje, brez udarcev ob površine | DA | NE |  |
| 1.4 aparat naj ima za kontrolo in spremljanje na voljo večbarvni grafični ekran s funkcijo delovanja na dotik, čim večjih dimenzij diagonale, vsaj 8 inčev. Monitor naj bo gibljiv, vrtiljiv in viden iz vseh strani, vidni alarmi naj bodo prav tako razvidni iz vseh strani. Monitor naj omogoča fleksibilno namestitev na katerikoli višini. Monitor naj poleg nastavljenih in spremljanih trenutnih vrednosti temperature, vlage in koncentracije kisika prikazuje tudi spremembe teh parametrov v času - t.i. trend. Monitor naj prilagaja svetilnost glede na dan in noč, da ne obremenjuje nočnega počitka. Monitor naj ima možnost komunikacijske povezave, za ta namen naj bosta na voljo vsaj 2 komunikacijska priključka. Monitor naj omogoča rokovanje iz obeh strani inkubatorja, ekran na dotik naj bo na dosegu roke medicinske sestre, ki skrbi za novorojenca v inkubatorju, iz obeh strani. | DA | NE |  |
| 1.5 aparat naj ima modul za fototerapijo, ki naj bo ločljiv in opcijsko uporabljan tudi na drugem delovišču z uporabo mobilnega vozička. Fototerapija naj uporablja sodobni vir svetlobe iz t.i. LED lučk, skupna teža fototerapije naj ne presega 3 kg. Svetilnost naj bo vsaj 900 luksov ali več. Moč fototerapije naj bo nastavljiva. Fototerapija naj bo modularna, tako da omogoča uporabo na kateri koli posteljici in inkubatorju enakega modela ali izven posteljice in naj omogoča poljubno nasmestitev, stran, višino, naklon ob hkratnem ogrevanju v posteljici, ipd. Ob fototerapiji naj bo dobavljeno tudi zaščitno pokrivalo za preprečevanje sevanja po prostoru s prirejenimi žepki za opazovanje novorojenca. | DA | NE |  |
| ´1.6 aparat naj ima vsaj 1 nosilec za plinsko jeklenko. | DA | NE |  |
| - aparat naj omogoča naknadno nadgradnjo z različnimi strojnimi in programskimi nadgradnjami, kot so tehtnica, pulzna oksimetrija, fototerapija zgoraj, fototerapija spodaj, aspirator, reanimacijski modul, baterijska podpora za delovanje med transportom, itd. Tehtnica mora imeti možnost naknadne nadgradnje, z odobritvijo in certifikatom ES o odobritvi tipa merila, potrjen s strani slovenskega Urada RS za meroslovje | DA | NE |  |
| - Druge zahteve: | DA | NE |  |
| 2.1 Inkubator naj ima velik odlagalni predal, ki je dostopen iz obeh strani, namenjen odlaganju dodatkov. Poleg tega naj ima inkubator vsaj 1 odlagalno polico oziroma košaro, ki se lahko namesti po želji uporabnika z možnostjo fleksibilne namestitve ter na katerikoli višini. Polica naj bo enostavno odstranjiva in vrtljiva ter naj ob transportu inkubatorja ne povečuje širine kompletnega aparata. | DA | NE |  |
| 2.2 Inkubator naj ima dvižno-spustni stranici, samo ležišče inkubatorja naj ima notranje zaščitne ograjice, ki preprečujejo morebiten padec iz inkubatorja tudi ob spuščenih stranicah. Ležišče inkubatorja naj bo pomično na obe strani ter naj bo narejeno iz mehkega materiala, ki prerazporeja tlak z namenom znižanja rizika preležanin. | DA | NE |  |
| 2.3 dvižno-spustni stranici in vstopna okna naj omogoča izjemno tiho spuščanje oziroma odpiranje, brez dotikanja oziroma udarjanja ob okvir inkubatorja, stranice naj bodo izdelane po principu dvojne stene z vmesno zaveso zraka, ki preprečuje izgube toplote in vlage v okolico tudi ob odprith stranskih oknih. Stranice naj imajo dvojni varnostni zaklep, vstopna okna pa naj imajo varnostni barvni indikator, ki opozarja na odprta okna. | DA | NE |  |
| 2.4 Inkubator naj ima vsaj dve okni za pristop na obeh straneh ter eno okno ob vznožju in eno ob vzglavju. Pod ležiščem naj bo kaseta za rentgensko slikanje, ki naj bo dosegljiva iz obeh strani inkubatorja ob zaprtem inkubatorju, brez odpiranja stranic. Prav tako naj na z obeh strani omogočena nastavitev naklona ležišča, ki se nastavlja ob zaprtem inkubatorju, brez odpiranja stranic. Za kontrolo pozicije ležišča naj bo na ležišču na voljo uravnalo po sistemu vodne tehtnice. Vznožna in vzglavna stranica naj imata dovolj žepkov za prehod kablov, katetrov, dihalnih cevi, ipd. dodatkov, vsaj 4 žepke na vsaki stranici. | DA |  |  |
| 2.5 Inkubator naj ima vodila za opcijske dodatke, ki se lahko nameščajo po željah uporabnika. Za namestitve dodatkov naj ima inkubator integrirano infuzijsko stojalo, kamor lahko namestimo dodatne aparate, kot so infuzijske črpalke, reanimacijski modul, ventilator, monitorje, itd. Prav tako naj bo znotraj inkubatorja roka - držalo za različne vrste dihalnih sistemov, razbremenilne sonde, ipd, roka naj bo fleksibilna, upogljiva in z nastavljivimi sponami - držalom. Spona naj omogoča hkratno visenje vsaj dveh brizg premerov vsaj med 15-30 mm, spone naj bo mogoče pozicionirati vertikalno, horizontalno in v vseh ostalih naklonih. Vse dodatke: infuzijsko stojalo in roko naj bo možno nameščati in odstranjevati enostavno, brez uporabe orodja. | DA | NE |  |
| 2.6 višina ležišča oziroma posteljice naj bo električno nastavljiva. Nastavljiva višina naj omogoča tudi zelo nizko nastavitve višine ležišča za kenguru nego s starši, najnižja višina naj gre do 80 cm ali nižje. Zunanje dimenzije inkubatorja naj zaradi omejitev v prostoru ne presegajo širine 70 cm in globine 110 cm. | DA | NE |  |
| 2.7 Čiščenje in vzdrževanje naj bo enostavno, vsi deli se morajo enostavno odstraniti in očistiti, vključno z vlažilno posodo. Inkubator naj ne vsebuje povezovalnih cevi med dovajanjem vode za vlažnost in inkubatorjem, ki jih ne moremo enostavno očistiti. | DA | NE |  |
| - Nastavitve in kontrolniki: | DA | NE |  |
| 3.1 Ogrevanje in kontrola temperature: | DA | NE |  |
| - preko ročne nastavitve, s hkratnim spremljanjem temperature v °C. Ročna nastavitev temperature zraka v inkubatorju naj omogoča razpon vsaj v območju med 25 in 37 °C. | DA | NE |  |
| - samodejna kontrola temperature preko nastavitve kožne temperature z nastavitvijo vsaj v območju med 35 in 37 °C | DA | NE |  |
| - pri spremljanju bolnikove temperature mora aparat omogočati merjenje vsaj dveh temperaturnih mest (centralna in periferna temperatura), z barvno ločenima senzorjema ter možnostjo prikaza obeh vrednosti temperatur ali razlike med temperaturama. | DA | NE |  |
| - spremljanje temperature naj vključuje zaščitne alarme. | DA | NE |  |
| 3.2 Nastavljanje in kontrola mešanice kisika: | DA | NE |  |
| - omogočen naj bo visokotlačni priklop na bolnišnični vir kisika z ustreznim DIN priključkom za stenski priklop za avtomatsko kontrolo koncentracije kisika | DA | NE |  |
| - aparat naj ima tudi nizkotlačni priklop kisika preko merilnika pretoka za ročno dovajanje kisika | DA | NE |  |
| - kontrola koncentracije kisika v inkubatorju naj bo avtomatska in naj omogoča regulacijo kisika vsaj med 21 in 65% | DA | NE |  |
| - monitor koncentracije kisika v inkubatorju naj prikazuje dejansko merjeno vrednost tudi ob nepriključenem viru kisika, npr. ob uporabi šotora z zunanjim virom kisika | DA | NE |  |
| - spremljanje kisika naj vključuje zaščitne alarme. | DA | NE |  |
| - kalibracija senzorja za kisik naj bo enostavna in hitra, brez uporabe orodij ali razstavljanja kateregakoli dela aparata | DA | NE |  |
| 3.3 Nastavljanje in kontrola vlažnosti: | DA | NE |  |
| - kontrola vlaženja v inkubatorju naj bo avtomatska in naj omogoča regulacijo vlažnosti vsaj med 40 in 95% relativne vlage. | DA | NE |  |
| - spremljanje vlažnosti naj vključuje zaščitne alarme. | DA | NE |  |
| - Vlaženje naj se oskrbuje v obliki vodne pare in ne vodnih kapljic, pri čemer naj se voda pregreje preko 65°C. | DA | NE |  |
| - Dovajanje vode naj bo enostavno in brez cevi, ki bi oteževale čiščenje in kontrolo okužb | DA | NE |  |
| 3.4 Aparat naj ima vgrajene možnosti časovnih merilnikov, vsaj: | DA | NE |  |
| - APGAR števca | DA | NE |  |
| - CPR števca za reanimacijo | DA | NE |  |
| - Pribor in pomožna oprema: | DA | NE |  |
| 4.1 Inkubator naj bo na mobilnem podstavku z električno nastavljivo višino, monitorjem in povezovalnimi kabli, ter vsaj enim pomičnim in vrtljivim infuzijskim stojalom, vsaj enim predalom, vsaj eno polico ali košaro, vsaj 50 prekrivnih nalepk za temperaturno sondo, vsaj 1 nosilec plinskih jeklenk ter vsaj 2 filtra za filtracijo vstopnega zraka. | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.