###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:442-2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI INFORMATIVNE  PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

GRELNO-REANIMACIJSKA POSTELJICA

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ GRELNO-REANIMACIJSKA POSTELJICA_ 442_2019 do najkasneje 06.11.2019 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: GRELNO-REANIMACIJSKA POSTELJICA

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GRELNO-REANIMACIJSKA POSTELJICA |  |  |  | 1 kom |  |
| 2.Vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

Priloga obr-2. Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in ORIGINALNEGA potrošnega materiala potrebnega pri delovanju medicinskih aparatov in tehnološke opreme

| Zap.št. (1) | Kot proizvajalec (2) | Artikel (3) | Opis (4) | EM (5) | Cena V EUR brez DDV (7) | Stopnja DDV v % (8) | Naziv aparata, model veza (9) | Vnesite ustrezno -material za večkratno uporabo, -material za enkratno oporabo (10) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo materiala drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis materiala ter naziv proizvajalca (11) | Pogodbeni partner (12) | Sklop 1/Sklop 2 (vpišite ustrezno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/2.

2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-5/2, v vrstice  stolpca

- (1) vpišete artikel

- (2) vpišete  opis-naziv artikla

- (3) cena/enoto brez DDV

- (4) količina potrebna za izvedbo testa

- (5) vrednost v EUR  brez DDV

- (6) vnesete stopnjo (v %)  DDV

- (7) vnesite vrednost v EUR  z DDV

- za vsako vrsto analizo  izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR brez DDV ter skupaj vrednost potrošnega materiala za  1 leto v EUR z DDV

3. v OBR-5/2  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-5 in so potrebni za izvedbo  postopkov  iz OBR-5/2, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala ter v OBR5/2 – ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| INKUBATOR v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Grelno-reanimacijska posteljica, v skladu z zahtevami naročnika: |  |  |  |
| 1.1 delovanje kot odprta grelno-reanimacijska posteljica z nastavitvijo in kontrolo temperature ter vgrajenimi alarmi | DA | NE |  |
| 1.2 aparat naj ima vsaj 1 nosilec za plinsko jeklenko. Aparat naj ima za namen transporta 4 velika, enostavno vodljiva kolesa, od katerih naj imata vsaj 2 kolesi vgrajeno zavoro, posteljica naj ima tudi oprijemljive ročke oziroma prijemala za vodljivost med transportom. | DA | NE |  |
| 1.3 aparat naj ima jasen prikazovalnik, ki prikazuje nastavljeno in izmerjeno vrednost temperature in način ogrevanja (na voljo naj bodo vsaj: ročno, samodejno, pred-ogrevanje), na voljo naj bo časovnik za Apgar in/ali TPO. | DA | NE |  |
| 1.4 aparat naj ima vgrajeno pregledno lučko z ločenim upravljalnim stikalom. | DA | NE |  |
| 1.5 aparat naj ima sevalo - radiacijski grelec, ki omogoča ročno ali samodejno kontrolo ogrevanja. Sevalo naj ima možnost odmikanja levo-desno. | DA | NE |  |
| 1.6 aparat naj omogoča naknadno nadgradnjo z različnimi strojnimi in programskimi nadgradnjami, kot so tehtnica, pulzna oksimetrija, fototerapija zgoraj, fototerapija spodaj, aspirator, reanimacijski modul, baterijska podpora za delovanje med transportom, itd. Tehtnica mora imeti možnost naknadne nadgradnje, z odobritvijo in certifikatom ES o odobritvi tipa merila, potrjen s strani slovenskega Urada RS za meroslovje | DA | NE |  |
| 2.Druge zahteve: |  |  |  |
| 2.1 Aparat naj ima vsaj dva odlagalna predala, poleg teh naj ima vsaj eno odlagalno polico, ki se lahko namesti po želji uporabnika z možnostjo namestitve na levi ali desni strani ter na kateri koli višini. Polica naj ima visoko nosilnost, da je na njej lahko monitor ali podoben aparat, vsaj 15kg nosilnosti +/-10% in naj bo enostavno odstranjiva ter naj ob transportu ne povečuje širine kompletnega aparata. Skupna širina kompletne posteljice z vsemi dodatki ne sme presegati 85 cm. | DA | NE |  |
| 2.2 Aparat naj ima dvižno-spustne stranice, tako obe stranski, kot tudi vznožno stranico. Ležišče inkubatorja naj bo nagibno vsaj +10 stopinj ter naj bo narejeno iz mehkega materiala, ki prerazporeja tlak z namenom znižanja rizika preležanin. - Aparat naj ima dvižno-spustne stranice, tako obe stranski, kot tudi vznožno stranico. Ležišče inkubatorja naj bo nagibno vsaj +10 stopinj ter naj bo narejeno iz mehkega materiala, ki prerazporeja tlak z namenom znižanja rizika preležanin. | DA | NE |  |
| 2.3 dvižno-spustne stranice naj omogoča izjemno tiho spuščanje oziroma odpiranje in naj omogočajo odpiranje vseh stranic s strani ene osebe, ob čemer naj stranice nikoli ne udarijo ob ogrodje posteljice. | DA | NE |  |
| 2.4 Pod ležiščem naj bo kaseta za rentgensko slikanje, ki naj bo dosegljiva iz obeh strani. Za kontrolo pozicije ležišča naj bo na ležišču na voljo uravnalo po sistemu vodne tehtnice. | DA | NE |  |
| 2.5 Aparat naj ima vodila za opcijske dodatke, ki se lahko nameščajo po željah uporabnika. Vsi dodatki, kot so infuzisjko stojalo, košare, police, nosilci jeklenk, modul za fototerapijo, ip.d naj bodo kompatibilni in prosto izmenljivi med inkubatorjem in posteljico. | DA | NE |  |
| 2.6 višina ležišča oziroma posteljice naj bo električno nastavljiva. Nastavljiva višina naj omogoča tudi zelo nizko nastavitve višine ležišča za kenguru nego s starši, najnižja višina naj gre do 85 cm ali nižje. | DA |  |  |
| 2.7 Čiščenje in vzdrževanje naj bo enostavno, vsi deli se morajo enostavno odstraniti in očistiti, vključno z vlažilno posodo. | DA | NE |  |
| 3.Nastavitve in kontrolniki: |  |  |  |
| 3.1 Ogrevanje in kontrola temperature: | DA | NE |  |
| - preko ročne nastavitve moči grelca, s hkratnim spremljanjem temperature v °C. Omogočeno naj bo predogrevanje z varnostnim mehanizmom. | DA | NE |  |
| - samodejna kontrola temperature preko nastavitve kožne temperature z nastvitvijo vsaj v območju med 34 in 38 °C | DA | NE |  |
| - spremljanje temperature naj vključuje zaščitne alarme. | DA | NE |  |
| 3.2 Aparat naj ima vgrajene možnosti časovnih merilnikov, vsaj: | DA | NE |  |
| - APGAR števca | DA | NE |  |
| - CPR števca za reanimacijo | DA | NE |  |
| 4.Pribor in pomožna oprema: |  |  |  |
| 4.1 Posteljica na mobilnem podstavku, s povezovalnimi kabli, vsaj dva predala, vsaj 1 vrtljiva polica, vsaj 2 vodili za dodatne pripomočke, vsaj 1 nosilec plinskih jeklenk ter vsaj 50 prekrivnih nalepk za temperaturno sondo. | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.