###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:  111- 2021-VH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

KIRURŠKI MOTOR ZA POTREBE NEVROKIRURGIJE 1 KOM

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Vzdrževanje zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

Izvajalec je dolžan izvajati vzdrževanje za dobo sedem let, v kolikor naročnik izloči opremo iz uporabe pred iztekom tega obdobja se  pogodbena razmerja obveznosti zaključijo predčasno. Naročnik za ta čas predčasne prekinitve ni dolžan plačati nobenega nadomestila. Naročnik obvesti izvajalca pisno s podatkom serijska številka. S tem se ta izloči iz naslednjega obračuna storitev.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Dodatne zahteve:

- Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- Na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

- Letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78 , faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ Kirurški motor_ 111_ do najkasneje 17.05.2021 do 8 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Izjava o zastopstvu (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: kirurški motor

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo aparata drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis material ter naziv proizvajalca oz označite da dopušča | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kirurški motor |  |  |  |  | 1 kom |  |
| 2. Vrednost kompletnega vzdrževanja za obdobje 7 let (vrednost mora vključevati letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja opreme.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
|  | Vrednost kompletnega vzdrževanja opreme za 7 let v EUR brez DDV (3) |  |
|  | Znesek DDV v EUR za kompletno vzdrževanje opreme za 7 let |  |
|  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

Opomba: Kirurški motor

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Kirurški motor v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami: | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| - KONTROLNA ENOTA 1 kos |  |  |  |
| - zaslon občutljiv na dotik za upravljanje vseh funkcij (nastavitev jezika, kontrolne enote, motorjev in irigacijske črpalke), dve vtičnici za motor, vtičnico za stopalko in integrirano irigacijsko črpalko |  |  |  |
| - kontrolna enota mora avtomatsko prepoznati motor/nastavek, ki je bil priključen. |  |  |  |
| - kabel za motorje, ki ima varnostno vpetje motorjev kontrastne barve 2 kom. |  |  |  |
| 2.STOPALKA 1 kom |  |  |  |
| - S kablom ali brezžična (za upravljanje z motorji/nastavki, gumb za določanje rotacijske smeri in gumb za aktivacijo irigacijske črpalke). |  |  |  |
| 3.TREPAN 1 kom |  |  |  |
| - oz. perforator z integrirano Hudson sklopko. |  |  |  |
| - moč motorja >95W, navor >4,0 Nm, teža < 420,0 g |  |  |  |
| - dvojno varnostno stikalo kontrastne barve, ki onemogoča nenamerno aktivacijo |  |  |  |
| - trepani/perforatorji (6/9, 9/12 in 12/15 mm) |  |  |  |
| 4.KRANIOTOM 1 kom |  |  |  |
| - moč motorja >130W, navor >2,1Nm, teža <125,0 gr. |  |  |  |
| - dvojno varnostno stikalo kontrastne barve, ki onemogoča nenamerno aktivacijo. |  |  |  |
| - nastavek s ščitnikom za kraniotom pediatrične velikosti 1 kom |  |  |  |
| - nastavek s ščitnikom standardne velikosti, 1 kom |  |  |  |
| - nastavek s ščitnikom dolge velikosti 1 kom |  |  |  |
| 5.ROČNIK ZA SVEDRE (L10) 2 kom |  |  |  |
| - >140W, navor >2,1Nm, teža <90 g |  |  |  |
| - delovna dolžina 100mm |  |  |  |
| - območje vrtljajev od 0 - 80000/min |  |  |  |
| - varnostno stikalo kontrastne barve, ki onemogoča nenamerno aktivacijo |  |  |  |
| - motor mora omogočati levo in desno rotacijo |  |  |  |
| - v L10 in L13 ročnik se morajo vpeti isti svedri. |  |  |  |
| 6.ROČNIK ZA SVEDRE (L13) 2 kom |  |  |  |
| - 140W, navor >2,1Nm, teža <95 g |  |  |  |
| - delovna dolžina 130mm |  |  |  |
| - območje vrtljajev od 0 - 80000/min |  |  |  |
| - varnostno stikalo kontrastne barve, ki onemogoča nenamerno aktivacijo |  |  |  |
| - motor mora omogočati levo in desno rotacijo |  |  |  |
| - v L10 in L13 ročnik se morajo vpeti isti svedri. |  |  |  |
| 7.NASTAVKI ZA REPROCESIRANJE |  |  |  |
| - nastavek za strojno reprocesiranje z integriranim nosilcem za filtriranje vode ter s tremi vpetji za motorje in ročnike 1 kom |  |  |  |
| - adapter za ročno reprocesiranje motorjev in ročnikov 3 kom |  |  |  |
| 8.VOZIČEK 1 kom |  |  |  |
| - voziček za prevoz kirurškega motorja dimenzij približno 550 x 900 x 600 mm (Š x V x G). |  |  |  |
| - zavornimi kolesi z dvema policama(zgornja polica z ročajem) |  |  |  |
| - mrežasta košara za prevoz/hrambo dodatne opreme. |  |  |  |
| 9.STERILIZACIJSKI ZABOJNIK |  |  |  |
| - 2 kosa dna kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 135 mm, iz aluminija |  |  |  |
| - 2 kosa pokrova iz aluminija z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov |  |  |  |
| 10.MREŽE |  |  |  |
| - mreže velikosti cca 485x253x56 mm, 2 kom |  |  |  |
| - za motor, nastavke in kabel posebna vpetja, ki služijo varni fiksaciji na mreži |  |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2021  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.