###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:  118- 2021-VH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

VALIDACIJA  VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV(6 kom)

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

- Termin  izvedbe storitve  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril).

- Izvede se IQ,OQ,PQ.PQ z materialom naročnika (vsak program 3x in sicer Bowie & Dick 3x, navadni program 3x).vse delovne programe3x in testne programe 3x- (B&D in Vakum test)

Obseg storitve validacije vključuje

1. validacija sterilizatorja celotna  (2 kom)

- kalibracija vseh kritičnih zaznaval temperature in tlaka (lahko da bo sterilizator prišel z certifikati kalibracije, v tem primeru ni potrebno)

- vakuum test

- Bowie&Dick test

- 3x distribucija temperature za vsak program ki se validira. Običajno 121 °C in

- 3x distribucija temperture 134 °C

- 3x penetracija temperture z referenčno polnitvijo (in biološkimi indikatorji – te pripravi in analizira uporabnik) za vsak program ki se validira. Običajno 121°C in

- 3x penetracija temperture z referenčno polnitvijo (in biološkimi indikatorji – te pripravi in analizira uporabnik) 134 °C

- v okviru testiranja se preveri še delovanje plašča, primerjava vgrajenih zaznaval, programskih funkcij…

2. validacija sterilizatorja, skrajšana (4 kom)

- Kalibracija vseh kritičnih zaznaval temperature in tlaka (lahko da bo sterilizator prišel z certifikati kalibracije, v tem primeru ni potrebno)

- Vakuum test

- Bowie&Dick test

- 3x distribucija temperature za vsak program ki se validira. Običajno 121 °C in

- 3x distribucija temperture 134 °C

Pri izbiri referenčne polnitve.  Če  s tremi ponavljanji ni mogoče zajeti vsega materiala, potem se naredijo dodatni testi

Druge zahteve glede izvedbe storitve

Merilna oprema primerna za validacijo (KAYE, ELLAB) v območju merilne negotovosti +-0,3 °C, in umerjena pred in po validaciji. Uporabi se 16 temperatur in 1 tlak. Tlak je +- 10 mBar absolutni. Certifikati o kalibraciji morajo biti veljavni ( 1 leto). Merilna oprema za validacijo mora imeti certificirano programsko opremo s FDA 21 CFR, del 11, ki zagotavlja visoko varnost shranjevanja podatkov in elektronskih podpisov.

Povzetek:

2 sterilizatorja celotna validacija (za 1 sterilizator predvidevam 25 ur)

4 sterilizatorji skrajšana validacija (za 1 sterilizator predvidevam 13 ur)

Izvajalec mora predložiti pisno dokument poročila izvedbe storitve s prilogi testov.

Merilo izbora je najugodnejša ponudba.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78 , faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ VALIDACIJA  VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV _ 118_ do najkasneje 21.05.2021 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1)

Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril.dipl.ekon

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET:

PREDRAČUN

| OPIS | Vrednost brez DDV (1) | DDV (%) | Vrednost z DDV (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| VALIDACIJA VISOKOTLAČNIH STERILIZATORJEV(6kom) |  |  |  |

Žig in podpis ponudnika: