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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:136- 2021-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom izdelajo ponudbe za

Sklop 1 
· VIDEOGASTROSKOP – RUTINSKI    1 kom   

Sklop 2
· VIDEOKOLONOSKOP – RUTINSKI   1 kom   

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Ponudnik lahko poda ponudbo za sklop 1 ali za sklop 2  ali oba sklopa.
· Merilo izbora je najugodnejša ponudba v posameznem sklopu.


Vzdrževanje zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:
· preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;
· zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;
· redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);
· nastavitve sistema po potrebi;
· pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;
· letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca; 
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;
· kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;
· optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;
· zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;
· druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.
Izvajalec je dolžan izvajati vzdrževanje za dobo sedem let, v kolikor naročnik izloči opremo iz uporabe pred iztekom tega obdobja se  pogodbena razmerja obveznosti zaključijo predčasno. Naročnik za ta čas predčasne prekinitve ni dolžan plačati nobenega nadomestila. Naročnik obvesti izvajalca pisno s podatkom serijska številka. S tem se ta izloči iz naslednjega obračuna storitev.

Dodatne zahteve: 
· Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:
· Ime in tip naprave, 
· Oznake CE
· Serijska številka naprave, 
· Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)
· Ime proizvajalca, 
· Država proizvajalca

· Na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa. 
· Letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78 , faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ VIDEOGASTROSKOP  _ VIDEOKOLONOSKOP    136_2021 do najkasneje 29.06.2021 do 12ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2  sklop 1 / sklop 2 ),
2. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)
3. Izjava o zastopstvu (OBR-4)
4. Obveznost izbranega ponudnika 
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postopek:  SP/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2 / Sklop 1

Ponudnik:
_______________________________


 Sklop 1   predmet: VIDEOGASTROSKOP  - RUTINSKI
                      

PREDRAČUN
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )
	
	

	OPIS 

Sklop 1 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	

	1. VIDEOGASTROSKOP - RUTINSKI

	
	
	1 kom
	

	2.	Vrednost  kompletnega vzdrževanja  za obdobje 7 let (vrednost mora vključevati letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme.)

	

	

	

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Vrednost  kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 7 let  (3)
	

	Znesek DDV v EUR  za  kompletno vzdrževanje, 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	





Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik















OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2 / Sklop2

Ponudnik:
_______________________________




 Sklop 2   predmet: VIDEOKOLONOSKOP - RUTINSKI
                      

PREDRAČUN
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )
	
	

	OPIS 

Sklop 2 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	

	1. VIDEOKOLONOSKOP - RUTINSKI

	
	
	1kom
	

	2. Vrednost  kompletnega vzdrževanja  za obdobje 7 let (vrednost mora vključevati letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme.)
	

	

	

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Vrednost  kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 7 let  (3)
	

	Znesek DDV v EUR  za  kompletno vzdrževanje, 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	


		

                                                                                                                                           OBR-3                                            IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	SKLOP 1

VIDEOGASTROSKOP - RUTINSKI

v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1. visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z naročnikovim endoskopskim videoprocesorjem ter multi LED izvorom svetlobe (Fuji EP-6000) ali podobnim najsodobnejšim endoskopskim sistemom z multi LED izvorom svetlobe – v kolikor se zahteva po kompatibilnosti ne more izpolniti, je potrebno ponuditi dodaten najsodobnejši endoskopski video sistem z multi LED izvorom svetlobe kot je EVIS X1 serija 1500  ali podobno
	
	

	2. imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument (jet kanal)
	
	

	3. imeti mora vgrajeno tehnologijo, ki omogoča karakterizacijo ter detekcijo patoloških sprememb (kot so BLI, NBI, LCI ali podobno)
	
	

	4. kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 140°
	
	

	5. premer distalnega dela tubusa: do največ 9,4 mm
	
	

	6. premer delovnega kanala: najmanj 2,7 mm

	
	

	7. upogibanje naj bo najmanj :  
a. gor/dol: 210° navzgor in  90° navzdol
b. desno/levo: 100° desno in 100° levo
	
	



	Druge zahteve 

	8.  Komplet mora vsebovati:

· Videogastroskop,
· Začetni set za vzdrževanje endoskopa   1 komplet






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:






	SKLOP 2

VIDEOKOLONOSKOP - RUTINSKI

v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami

	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1. visokoresolucijski endoskop, kompatibilen z naročnikovim endoskopskim videoprocesorjem ter multi LED izvorom svetlobe (Fuji EP-6000) ali podobnim najsodobnejšim endoskopskim sistemom z multi LED izvorom svetlobe - v kolikor se zahteva po kompatibilnosti ne more izpolniti, je potrebno ponuditi dodaten najsodobnejši endoskopski video sistem z multi LED izvorom svetlobe kot je EVIS X1 serija 1500  ali podobno
	
	

	2. imeti mora vgrajen kanal za izpiranje med endoskopskim posegom, istočasno, ko je v delovnem kanalu endoterapevtski instrument (jet kanal)
	
	

	3. funkcija večstopenjske ročne zatrditve uvajalnega tubusa.
	
	

	4. imeti mora vgrajeno tehnologijo, ki omogoča karakterizacijo ter detekcijo patoloških sprememb (kot so BLI, NBI, LCI ali podobno)
	
	

	5. kot vidnega polja: normalno opazovanje vsaj 170°
	
	

	6. premer distalnega dela tubusa: do največ 13,2 mm
	
	

	7. premer delovnega kanala: najmanj 3,7 mm
	
	

	8. upogibanje naj bo najmanj :  
· gor/dol: 180° navzgor in  180° navzdol
· desno/levo: 160° desno in 160° levo
	
	

	9. delovna dolžina med 1300 ter 1550 mm
	
	



	Druge zahteve 

	10.  Komplet mora vsebovati:

· Videokolonoskop, 1 ko,
· Začetni set za vzdrževanje endoskopa   1 komplet






Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:




















OBR-4
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2021  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
















I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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