###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

Postopek: 21-2025-SPH/VH

17.01.2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

NAJEM VENTILATORJEV 3 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v roku najkasneje 10 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika.  Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Stroški vseh šolanj do vključeni v ponudbeno ceno.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_21_2025 NAJEM  VENTILATORJEV_do najkasneje 23.01.2025 do 15 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman Gril mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1, ),

- Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)

- Izjava o zastopstvu ( OBR-3)

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika(OBR-4)

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                      OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

NAJEM  VENTILATORJEV

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Leto proizvodnje (v kolikor je nudena oprema rabljena) | Enota najema | Količina | DDV % | Cena/enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto mere v EUR brez DDV x količina | Vrednost ponudbe v EUR z DDV za obdobje 5 -mesecev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTILATOR 3 kom |  |  |  | mesec | 5 |  |  |  |  |

Dobavni rok: Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v roku najkasneje 10 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika.

Opomba:

Naročnik dopušča možnost rabljene ali demo opreme, pri tem je potrebno predložiti poročilo letno izvedenega preventivnega servisa v tekočem letu.

Ponudnik mora ponuditi v najem opremo za obdobje 5 mesecev, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. Ponudnik mora ponuditi brezhibno delujočo opremo in za čas najemnega razmerja na lastne stroške poskrbeti za nemoteno delovanje opreme. Strošek vzdrževanja/servisiranja za čas pogodbenega razmerja mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno in iz naslova servisiranja/popravil ni opravičen do plačila nobenih stroškov. Strošek najema vključuje vse stroške redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca); druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

Naročnik je dolžan prevzeto opremo uporabljati kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, nedelovanju, nepravilnem delovanju. sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel.

Naročnik opreme ne bo dal v uporabo tretji osebi.

Naročnik za opremo ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

Izvajalec je dolžan, da po priporočilih proizvajalca izvaja  morebitne  kalibracije aparata,  nastavitve overitve, redne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni servis, preventivno vzdrževanje).

Račun za mesečno najemnino, ki vključuje uporabnino opreme, bo izvajalec naročniku izdal najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki  (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 47/19). Najemnina je fiksna za obdobje trajanja najema.

V ceno najema niso vključena sledeča dela in material, ki jih  mu jih izvajalec  obračuna ločeno:

- odprava napak posledično  nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki so posledica nepravilne uporabe na strani naročnika,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-2                                                         IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

|  | TEHNIČNE SPECIFKACIJE NARONČIKA ZA VENTILATORJE 3 KOM | Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VENTILATOR |  |  |
| 1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z: - volumsko nadzorovanimi vdihi (VC), - tlačno nadzorovanimi vdihi (PC), - hibridno dvojno kontrolirani vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent) |  |  |
| 1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z: - volumsko nadzorovanimi vdihi (VC), - tlačno nadzorovanimi vdihi (PC), - hibridno dvojno nadzorovanimi vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent) |  |  |
| 1.3 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih, ki omogoča: - dodatno tlačno podporo spontanim vdihom na obeh nivojih tlaka (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent, Bi-VENT ali ekvivalent + PS) - inverzno I:E razmerje (> 4:1) za uporabo t.i. APRV ventilacije |  |  |
| 1.4 | Spontani vdihi: - z dihanjem na pozitivnem tlaku na koncu izdiha (PEEP oz CPAP) - s tlačno podporo (CPAP + PS) - z volumsko podporo (CPAP + VS) |  |  |
| 1.5 | Proženje spontanih vdihov pri intubiranih/traheotomiranih bolnikih ali bolnikih na neinvazivni ventilaciji. Ventilator mora omogočati: - tlačno proženje - pretočno proženje - proženje vdiha in izdiha na osnovi analize krivulje pretoka |  |  |
| 1.6 | Avtomatizacija predihavanja in odvajanja od ventilatorja: - ventilator mora omogočati samodejni preklop med kontroliranim in podpornim načinom predihavanja (ASV ali ekvivalent) - pri avtomatiziranih oblikah predihavanja mora hkrati upoštevati načela protektivnega predihavanja in individualne patologije (npr. ARDS, KOPB), potrebna je programska oprema za spremljanje in ugotavljanje bolnikove pripravljenosti za odvajanje ter programska oprema za samodejno odvajanje od predihavanja (IntelliVent ASV ali ekvivalent) - pri tem avtomatiziranem načinu predihavanja je uveden koncept minimalne sile dihanja (Mead-ova enačba) in združuje Otisovo in Meadovo enačbo za izračun ciljne stopnje dihanja (target respiratory rate, RR) |  |  |
| 1.7 | NIV - neinvazivna ventilacija: - s tlačno podporo spontanim vdihom - nastavljiv kriterij hitrosti porasta tlaka/pretoka (% porasta ali ekvivalent) in nastavljiv parameter za zaključek vdiha (Esens ali ekvivalent) pri tlačni podpori (PS) - pretok vsaj do 190 l/min |  |  |
| 1.8 | Ventilator omogoča zdravljenje z visokim pretokom kisika (High Flow Oxygen Therapy, HFOT) - nastavitev pretoka do vsaj 90L/min |  |  |
| 1.9 | APNEA Ventilacija (predihavanje v primeru apneje): - z VC in PC nadzorovanimi vdihi - Nastavljivim intervalom apneje |  |  |
| 2. | Nastavitve |  |  |
| 2.1 | IBW priporočene nastavitve parametrov: - spol - telesna višina - izračun idealne telesne mase (IBW) |  |  |
| 2.2 | Standardni parametri predihavanja morajo omogočati razpone za predihavanje otrokov in odraslih. To velja za vse parametre, ki jih ventilator omogoča. |  |  |
| 2.3 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj: - Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem večjim od 4:1 - PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O - inspiratorni tlaki (Pinsp oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O) - omogočiti nastavitve 1 vdiha v poljubnem trajanju za namen t.i. SIGH manevra |  |  |
|  | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo zagotoviti vsaj: - nastavitev časa vdiha oz razmerja vdih:izdih |  |  |
|  | Nastavljiva koncentracija O2 med 21% in 100% |  |  |
|  | Ventilator mora imeti možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby) |  |  |
|  | Ventilator mora imeti možnost začasnega povišanja FiO2 (100%) |  |  |
|  | Nadzor |  |  |
|  | Vsa tipala (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti del ponudbe in dostavljena z ventilatorjem. Na tipala ne sme vplivati zdravljenje s terapevtskimi plini (npr NO, sevofloran, izofloran) |  |  |
|  | Grafična in številčna predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ventilator mora prikazovati vsaj 3 krivulje in 2 zanki hkrati. |  |  |
|  | Grafični in številčni prikaz trendov za obdobje vsaj 72 ur. Prikaz parametrov trendov mora biti nastavljiv. |  |  |
|  | Na zaslonu ventilatorja morajo biti ločeno prikazane nastavljene in dejanske vrednosti za vsaj: FiO2, frekvenco dihanja, tlake v dihalih, Vt, Vt/PBW, MV, PEEP, ezofagealne, transpulmonalne tlake, časovno konstanto, EtCO2, vrednosti in grafični prikaz volumetrične kapnografije. |  |  |
|  | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred okužbami, povezanimi z nadzorovanim predihavanjem (VAP). Imeti mora programsko opremo, ki omogoča samodejno spremljanje in regulacijo tlaka v mešičku endotrahealnega tubusa/kanile. Algoritem naj omogoča izbor fiksne vrednosti tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev glede na ventilacijske tlake. Vključuje naj varnostne mehanizme in alarme v primeru počenega mešička, puščanja, itd. |  |  |
|  | Respiratorna mehanika, vlaženje, dovajanje in odsesavanje plinov, dodajanje inhalatornih zdravil |  |  |
|  | Ventilator mora omogočati izvajanje inspiratorne in ekspiratorne pavze ter določanje podajnosti in upornosti pljuč in prsnega koša, tlaka platoja, intrinzičnega PEEP (PEEPi) in časovne konstante pri pasivnemu bolniku |  |  |
|  | Ventilator mora omogočati določanje časovne konstante pri spontano dihajočem bolniku |  |  |
|  | Ventilator mora omogočati samodejno izvajanje odpiralnih manevrov (rekrutiranje) pljuč |  |  |
|  | Ventilator mora vsebovati programsko opremo za individualno nastavitev PEEPa |  |  |
|  | Ventilator mora omogočati določanje dihalnega dela |  |  |
|  | Ventilator mora omogočati aktivno vlaženje in segrevanje plinov |  |  |
|  | Ventilator mora omogočati odsesavanje/odstranjevanje terapevtskih plinov (hlapni anestetiki, dušikov (II) oksid (NO) in dušikov (IV) oksid (NO2)) preko filtra ali centralnega odzračevanja |  |  |
|  | Ventilator mora vsebovati programsko opremo za dovajnje inhalacij zdravil (beta agonisti, antibiotiki, antimikotiki) na osnovi tehnologije s kvarčnim kristalom |  |  |
|  | Alarmi |  |  |
|  | Zapis o predhodnih alarmih |  |  |
|  | Alarmi apneje, alarm ob odklopu bolnika in zapore pretoka v dihalnem sistemu |  |  |
|  | Tehnični alarmi: nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2 |  |  |
|  | Nastavljivi alarmi za vsaj: - nizek in visok tlak v dihalnih poteh - nizek in visok ekspiratorni minutni volumen - nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen nizek in visok bolnikov spontani ekspiratorni dihalni volumen oz visoko frekvenco dihanja |  |  |
|  | Medicinski plini in napajanje |  |  |
|  | Priključek za kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji. Ventilator naj ima vgrajeno turbino za zajem zraka iz okolja. Turbina naj omogoča t.i. „peak flow“ do vsaj 260 l/min. |  |  |
|  | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene ene baterije z minimalnim trajanjem avtonomnega delovanja 1 ura. Možnost vgraditve še ene dodatne baterije. |  |  |
|  | Monitor in komunikacija |  |  |
|  | Bravni zaslon na dotik z: - čim večjo dimenzijo zaslona, minimalno 17 inč-no diagonalo - hkratnim prikazom nastavljenih in izmerjenih vrednosti - možnostjo ločene postavitve zaslona - možnostjo zaklepa zaslona pred neželenimi spremembami parametrov možnostjo rednega čisčenja/razkuževanja zaslona |  |  |
|  | Možnost povezave s tiskalnikom, računalnikom, USB ali bolnišničnim sistemom preko vsaj 2 RS 232 priključkov |  |  |
|  | Priobor in pomožna oprema |  |  |
|  | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami in nosilcem za dihalno cevje. Mobilni voziček mora imeti nosilec za dve plinski jeklenki za uporabo pri znotraj-bolnišničnih prevozih. |  |  |
|  | Aktivno ogrevanje in vlaženje s samodejno dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Upravljanje vlažilnika naj bo omogočeno preko barvnega zaslona ventilatorja. |  |  |

Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: _______________________

IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3

Ponudnik:

______________________________

______________________________

_____________________________

- V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2024  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: ________________________

OBR-4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ( OBR-5)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................