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Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

Datum: 14. 05. 2024                                                                        Postopek: 292-2024-SPH/VH_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

VIDEO PROCESOR 


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga, montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar).
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Dodatne zahteve: 
na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:
· Ime in tip naprave, 
· Oznake CE
· Serijska številka naprave, 
· Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)
· Ime proizvajalca, 
· Država proizvajalca
· na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa. 
· letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.








Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_292_2024_ VIDEO PROCESOR  _do najkasneje 17.05.2024 do 12 ure 

Pripravila:								Vodja Nabavne službe:
Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon.				Vanja Herman Gril, mag.manag.




Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
2. Izjava o zastopstvu  (OBR-2),
3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)
4. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4)
5. Obveznost izbranega ponudnika 
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postopek: SP/VH




OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

PREDMET_ VIDEO PROCESOR

PREDRAČUN

	OPIS 

	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1.VIDEO PROCESOR 
	
	
	1kom
	

	2.Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)
	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	Vrednost  kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 7 let  
	



	Znesek DDV v EUR  za  kompletno vzdrževanje, 
	

	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Sestavni del in priloga ponudbe 












IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-2


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2024  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:








                           











                                                                                                                OBR-3                                                      

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 


	
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	I. VIDEO PROCESOR

	1. Procesor mora zagotavljati polno 4K kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 × 2160 točk.
	
	

	1. Mora  zagotavljati video izhode, kompatibilne s ponujenim monitorjem. Vsaj 1 × 12/3G-SDI , vsaj 2 × DVI-D,   2 x Display Port 1.2.
	
	

	1. Mora  zagotavljati video vhode, kompatibilne s ponujeno opremo. Vsaj za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB.
	 
	 

	1. Vsaj 2 × digitalni zoom.
	 
	 

	1. Prikaz slike v razmerju vsaj  16:9.
	 
	 

	1. Možnost  horizontalnega in vertikalnega  zrcaljenja slike.
	 
	 

	1. Omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer.
	 
	 

	1. Možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla.
	 
	 

	1. Vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice.
	 
	 

	1. Možnost shranjevanja slik ali video posnetkov vsaj preko USB priklopa ali zunanjega diska. USB vhod za shranjevanje 4k slike v JPEG formatu in 4k video materiala v  MPEG4 formatu.
	 
	 

	1. Možnost priključitve različnih glav kamere. 
	 
	 

	1. Možnost uporabe različnih barvnih filtrov za prepoznavanje različnih struktur ( npr.: kapilarni način, standard,…).
	
	

	1. Funkcija nastavitve testa beline.
	
	

	1. Simultano predvajanje  dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side) in slike v sliki (picture in picture), iz dveh različnih digitalnih virov.
	
	

	1. Proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere.
	
	

	1. Možnost do 20 osebnih nastavitev.
	
	

	1. Ponujeni videoprocesor mora biti kompatibilen z obstoječim izvorom svetlobe, optikami in svetlobnimi vodniki. Omogoča naj uporabo optičnega kazalca in postavitev tabele na živo sliko v realnem času.
	
	

	1. Certificiran za medicinske namene (MDD).
	
	

	II. V kompletu dobaviti:

	1. Digitalni modul za priklop Full HD glave kamere 1 kom
	
	

	1. Tipkovnica  1 kom
	
	

	1. potrebni priključni  in komunikacijski kabli 1 kom
	
	

	III. ENDOSKOPSKA FULL HD GLAVA KAMERE              

	1. FULL HD endoskopska kamera najvišjega standarda z resolucijo 1920 x 1080 točk in  slikovnim razmerjem 16 : 9
	 
	 

	1. fokusna dolžina: 16 mm, 
	 
	 

	1. z vgrajenim enim čipom
	 
	 

	1. z možnostjo ročnega finega fokusiranja, nastavljivega direktno na kameri,
	 
	 

	1. programske tipke na glavi kamere za proženje funkcij in komunikacijo z videoprocesorjem, omogočati morajo nastavitev vseh parametrov iz glave kamere,
	 
	 

	1. z dvema programskima gumboma, ki omogočata poljubno nastavitev parametrov glave kamere (avtomatska nastavitev funkcij vsaj štirih gumbov oz. funkcij na glavi kamere, preko katerih je možen dostop do željenih funkcij),
	
	

	1. teža kamere čim manjša; maksimalno : 140 g,
	
	

	1. omogoča naj reprocesiranje v plazma sterilizaciji (Sterrad), plinski sterilizaciji ali kemijski sterilizaciji (H2O2) ter ročno dezinfekcijo.
	
	

	IV. V kompletu dobaviti:

	1. Full HD glava kamere  1 kom
	
	

	1. Kaseta za sterilizacijo in hrambo glave kamere   1 kom
	
	



Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:










I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.





OBR-4
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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