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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

  dne: 09.07.2024                                                                                     Postopek: 442-2024-SPH/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe

PREGLEDNI MONITORJI

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacijo uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· Ponudnik mora navesti okvirni dobavni rok 

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_442_2024_ PREGLEDNI MONITOR_ do najkasneje 16.07.2024  do 12 ure 
	
Pripravila:
	
Vanja Herman Gril  mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe




Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
1. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
2. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
3. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-5)
4. Obveznost izbranega ponudnika
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OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                         OBR-2                                                                                                              

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	zš
	Postavka
	Kol
	EM
	Vrednost EM  brez DDV
	Rabat v %
	Vrednost rabata
	Cena na mero z rab.  brez DDV
	Vrednost brez DDV

	1
	Pregledni monitor
	5
	Kom
	
	
	
	
	

	

	
	Vrednost za vse zaporedne številke brez DDV
	

	
	DDV v % in vrednosti
	 %
	

	
	Vrednost skupaj z DDV
	


Izračuni v tabeli:
G = E x F
H = E - G
I = C x  H


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:



Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.
Upošteva se, da je gospodarski subjekt pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila projektne naloge in ostalo dokumentacijo javnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je gospodarski subjekt pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil razpisno dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.
Rok veljavnosti ponudbe je 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

Naročniku izjavljamo, da:
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila;
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški in ostale stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti vključno z vsemi popusti;
- so ponujene cene, na katerih temelji ponudbena cena, fiksne in se v času do izpolnitve pogodbenih obveznosti ne bodo spremenile.

Podpisnik v imenu gospodarskega subjekta:
	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum in žig
	




  IZJAVA O ZASTOPSTVU                                                                              OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge

1. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

1. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2024  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

3. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________                     Žig in podpis ponudnik






 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME    OBR-4                                                                          

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	Tehnične zahteve opreme                                                                 

		
PREGLEDNI MONITOR 
v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
	

	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	[bookmark: _Hlk144186033]1.Tehologija zaslona:
 barvna IPS ali LCD matrika, zaščita proti bleščanju
	
	

	2. Velikost in format ekrana:
vsaj 21'', 4:3
	
	

	3. Ločljivost 
vsaj 1600 x 1200, velikost pike največ 0,27 mm
	
	

	4.Resolucija:
Vsaj 2 MP
	
	

	5.Gostota pike:
maksimalno 0,27 mm
	
	

	6.Vidni kot:
vsaj 178° horizontalno, vsaj 178° vertikalno
	
	

	7.DICOM Osvetlitev:
≥ 240 cd/m²
	
	

	8.tipična osvetlitev: 
≥ 500 cd/m²
	
	

	[bookmark: _Hlk144186050]9.odzivni čas:
Maksimalno 20 ms
	
	

	10.razmerje kontrasta:
Vsaj 1800:1
	
	

	11.senzor (za namen oddaljene kalibracije):
Zadnje osvetlitve- vgrajen, ambientalne svetlobe- vgrajen
	
	

	12.vhodi:
1 x DisplayPort s priloženimi kabli in
1 x DVI-D (dual link) s priloženimi kabli
1x USB 2.0 (upstream)
2x USB 2.0 (downstream)
	
	

	13.certifikati:
CE (Medicinska oprema)
FDA510(K) za splošno radiologijo
	
	

	14.poraba energija:
največ 55W skupne porabe (tipična uporaba)
največ 1W v stanju pripravljenosti
	
	

	15.globina barve oz. bita:
Vsaj 10 bitov
	
	

	16.garancija:
Najmanj 5 let (material in delo)
	
	

	Ostalo:
	

	17.priložena priporočena grafična kartica s pretvornimi kabli za namen uporabe diagnostike MR, CT, RTG

	
	

	18.programska oprema nameščena na delovni postaji za izvajanje oddaljene verifikacije in kalibracije iz enega strežnika za dobo 5 let, 

Ponudnik je dolžan pred primopredajo izvesti brezplačno edukacijo dveh sodelavcev naročnika s področja IT
	
	

	19.Opomba:
Naročnik želi nadzirati in kalibrirati vse monitorje iz ene centralne lokacije in zahteva ustrezno programsko opremo z morebitnimi licencami
	
	

	20.Priložena priporočena grafična kartica s pretvornimi kabli za namen uporabe diagnostike MR, CT, RTG.
	
	

	21.Programska oprema nameščena na delovni postaji za izvajanje oddaljene verifikacije in kalibracije iz enega strežnika za dobo 3 let. 
	
	

	22.Naročnik želi nadzirati in kalibrirati vse monitorje iz ene centralne lokacije in zahteva ustrezno programsko opremo z morebitnimi licencami.
	
	

	23.Primerljiva oprema: Barco Eonis 21" (MDRC‑2321) ali EIZO RX270 RadiForce ali EIZO MX217-HB 
	
	





















I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).
	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.




IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
 PONUDNIKA OBR-5
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo ___________________naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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