###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:488-2023-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

EKG HOLTER  6 kom   + kompatibilna postaja za odčitavanje

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_488_2023_ EKG HOLTER do najkasneje 20.10.2023  do 12ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                         OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: EKG HOLTER

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

|  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.EKG HOLTER 6 kom + kompatibilna postaja za odčitke |  |  | 6 kom |  |
| 2. vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  | Znesek davka za opremo |  |
|  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2) |  |
|  |  |  | Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
|  |  |  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA O ZASTOPSTVU                                                                              OBR-3

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2023  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________                     Žig in podpis ponudnik

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME    OBR-4

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve opreme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| EKG HOLTER 6 kom+ kompatibilna postaja za odčitavanje v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami: |  |  |
| Zahteve | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| 1.PROGRAMSKA OPREMA HOLTER |  |  |
| - kompatibilnost z PC računalnikih z operacijskimi sistemom Microsoft Windows 10, Windows 11 |  |  |
| - nastavljiv uporabniški vmesnik (poljubno nastavljiva velikost oken menijev in poljubna razporeditev grafov in tabel prikazov na zaslonu) – izbira velikosti oken,prilagodljivost in razširljivost oken na dva ali več zaslonov |  |  |
| - delo na enem ali dveh zaslonih zaradi lažjega urejanja posnetka |  |  |
| - t.i. »plavajoča« licenca 3 kom (analiza možna na več instaliranih delovnih mestih) |  |  |
| - inštalacija pacietna možna na več računalnikov s skupno bazo pacientov, ki se nahaja na virtualiziranem strežniku naročnika |  |  |
| - visoko natančnost analize EKG-ja (vsaj 99%) |  |  |
| - poljubno nastavljiva oblika izpisa (izdelava predlog vzorcev izvida po želji v npr. MS Word-u), možnost izdelave strukturiranih izvidov s pomočjo spremenljivk v programu |  |  |
| - sočasna analiza 3 kanalov |  |  |
| - avtomatska detekcija atrijske fibrilacije preko zaznavanja P valov |  |  |
| - analiza ventrikularnih motenj VES,VT,izol VES,Salve, Bigeminus, Trigeminus, Couplet, Triplet, BBB, |  |  |
| - analiza in detekcija atrijskih motenj SVES, Couplet triplet AV blok (tip I in tip II in III), A futter, Afib, Irreg. ritem. Prikaz grafa PR |  |  |
| - ST analiza (ST depresija in ST elevacija) z možnostjo nastavitve J + točke |  |  |
| - QT analiza in detekcija podaljšanih dob QT QTc (Bazett, Fridericia, Sagie, Pfeufer ) |  |  |
| - Prikaz grafike QT dinamike (QT/RR) |  |  |
| - HRV analiza ("Time domain" in "Frequency Domain") grafični prikaz vagalne in simpatetične aktivnosti |  |  |
| - HRV-spektrogram z nastavljivimi sekvencami izračunavanja HRV po metodi AR Burg in FFT. |  |  |
| - analiza Pacemakerja - klasifikacija prepoznavanje atrijskega, ventrikularnega in dvoprekatnega pacemakerja, kakor tudi prepoznavanje napak pacemakerja (fail to sense, fail to capture, fail to pace) |  |  |
| - template z možnostjo Super imposition klasifikacijo, z deljenjem in združevanjem template |  |  |
| - detekcijo P vala v realnem času (razločevanje AV blokov(I, II, III, undulacije in atrijske fibrilacije) (Atrijska analiza), PR in RR histogram |  |  |
| - Waterfall View pregled posnetka |  |  |
| - izvoz podatkov v različne formate ( Matlab, ISHNE,WFDB,EDF) |  |  |
| - pridobitev (rekonstrukcija) 12 odvodov EKG-ja iz posnetka s 3 odvodi EKG-ja (X, Y Z) |  |  |
| - pridobitev (rekonstrukcija) 12 odvodov EKG-ja iz posnetka s 3 odvodi EKG-ja (X, Y Z) |  |  |
| 2. 3 KANALNA PRENOSNA SNEMALNA ENOTA |  |  |
| - LCD zaslonom, ki omogoča vpogled krivulje in posebej impedance priključenih elektrod na pacienta |  |  |
| - Teža do 200g brez baterije |  |  |
| - napajan z eno baterijo ali akumulatorjem ( AAA) |  |  |
| - bluetooth vmesnik za on-line prikaz EKG krivulje na zaslon računalnika |  |  |
| - vgrajen mikrofon za snemanje zvočnih sporočil |  |  |
| - vodoodporen (zdržati mora morebitno prhanje pacienta) |  |  |
| - vgrajen akumulator za avtonomno in »backup« delovanje |  |  |
| - vgrajen senzor gibanja (3 osni senzor pospeška) |  |  |
| - vgrajen USB vmesnik, ki služi za prenos podatkov snemanja v računalnik |  |  |
| - omogočati mora snemanje 3 kanalov EKG 24, 48, 72 ur, do 14 dnevnega snemanja EKG-ja brez zamenjave baterije |  |  |
| - frekvenca zajemanje (Sampling rate) minimalno 30000 Hz po kanalu |  |  |
| - minimalna 15 bitna resolucija digitalno obdelanega signala |  |  |
| - omogočat mora priklop 5 ali 7 žilnega pacientkabla |  |  |
| - detekcijo P in T vala v realnem času |  |  |
| - visoko resolucijsko HRV analizo in analizo pacemakerja |  |  |
| 3.SNEMALNA ENOTA MORA VSEBOVATI IN OMOGOČATI |  |  |
| - pacient kabel (5 žilni) |  |  |
| - komplet za nošenje in fiksacijo na pacenta |  |  |
| - navodilo za uporabo v slovenskem jeziku |  |  |
| - baterijio |  |  |
| - snemalna enota mora omogočati tudi snemanje EKG-ja z aktivacijo naprave s strani pacienta ob težavah |  |  |
| 4.PC |  |  |
| - Zadnja podprta različica operacijskega sistema Microsoft Windows 10 Pro |  |  |
| - Več jedrni procesor vsaj Intel i5 ali AMD Ryzen 5 |  |  |
| - vsaj 8 GB RAM |  |  |
| - vsaj 10 GB prostega spomina na trdem disku |  |  |
| - osnovna plošča PCja mora imeti vgrajen TPM2.0 modul |  |  |
| - velikost zaslona vsaj 24 inč |  |  |
| 5.OSTALE ZAHTEVE |  |  |
| - Povezljivost z informacijskim sistemom BIRPIS – implemantacijo izvede ponudnik – naročnik nima stroškov povezave |  |  |
| - Popolna povezljivost z bolnišničnim informacijskim sistemom (HIS) – implemantacijo izvede ponudnik – naročnik nima stroškov povezave |  |  |
| - pošiljanje in sprejemanje naročil za željene holter po protokolu HL7 iz bolnišničnega informacijskega sistema (HIS) na aparat po naslednjih korakih: |  |  |
| - tvorjenje naročila v bolnišničnem informacijskem sistemu (HIS) in nato prenos naročilo v čakalno listo pacientov na aparat; |  |  |
| - izvedba zahtevane preiskave na iz čakalne liste preiskave |  |  |
| - prenos obdelanega in potrjenega posnetka nazaj v bolnišnični informacijski sistem (HIS) k ustreznemu pacientu v PDF obliki in ali v obliki meritev in parametrov ustrezne preiskave |  |  |
| - Izvedba povezave mora biti kompletna, narejena skupaj z informacijskim sistemom |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.