

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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Opis je samodejno ustvarjen]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

  datum: 24.09.2024                                                                                   Postopek: 588_2024 SPH/VH                                                                                                                                                              
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

BOLNIŠKE POSTELJE  6 KOM


Splošne zahteve:

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. 
· V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila


Dodatne zahteve: 
· Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:
· Ime in tip naprave, 
· Oznake CE
· Serijska številka naprave, 
· Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)
· Ime proizvajalca, 
· Država proizvajalca

· Na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa. 








Kontaktna oseba s strani naročnika ;

· Stanislava Pahole Hočevar dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_588_2024_ BOLNIŠKE POSTELJE _do najkasneje 30.09.2024 do 12 ure.
	Pripravila:
	Vanja Herman Gril  mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe




Priloga 
1. Obrazec predračuna OBR-1
2. Izjava o zastopstvu  OBR-2
3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme OBR-3
4. Obveznost izbranega ponudnika 
5. izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4
6. Pogodba OBR-5

	

































OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: BOLNIŠKE POSTELJE





	Predmet ponudbe 
	Vrednost v EUR z DDV

	

1. bolniške postelje, 6 kom

	

	1. preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme  za obdobje 7 let
	

	1. Delovne ure /kurativa  za obdobje 7 let (50 )
	

	SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2+3)
	




VELJAVNOST PONUDBE:
______________________________



DOBAVNI ROK:  30 DNI






Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:


Sestavni del in priloga ponudbe .






  
 IZJAVA O ZASTOPSTVU     OBR-2


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2024  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:























                                                                                                                                           OBR-3

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	                     ELEKTRIČNA BOLNIŠKA POSTELJA, 6 kom 
Ponudnik:
_____________________

proizvajalec ________________________, 

model oz. kataloška številka__________________________, 


	
	STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	1. TEHNIČNE ZAHTEVE POSTEJA 

	1.
	Električna bolniška postelja  s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve.
	
	

	2.
	Postelja ne sme imeti žične ali lesene podlage za posteljne vložke.
	
	

	3.
	Dolžina ležišča postelje (vzmetnica z funkcijo antidekubitusa – opis pod točko VII. Antidekubitusna blazina)  najmanj 200 cm, in ga je možno podaljšati.
	
	

	4.
	Širina ležišča (vzmetnice)  najmanj 84 cm oz. največ 92 cm.
	
	

	5.
	Zunanja dimenzija širina postelje maksimalno 105 cm (vključno z posteljnimi ograjicami ter odbojniki).
	
	

	6.
	Dovoljena delovna obremenitev postelje najmanj 220 kg. 
	
	

	7.
	Hrbtni del plošče se pri dvigovanju oddaljuje, razmik zmanjša pritisk na ledveni del, kar preprečuje 8.drsenje pacienta pri dvigovanju hrbtne pl9.ošče. Avtoregresija.
	
	

	8.
	Konstrukcija mora omogočati, da se pri spremembi naklona ležišča (trednelenburg, antitredelenburg in vzglavja), vzglavna ter vznožna stranica ne premikata, da sta fiksni.
	
	

	9.
	Vzglavna in vznožna stranica morata biti v zgornjem delu na ob straneh  zaobljeni. Stranici morata biti stabilni in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve. 
	
	

	10.
	Vznožna stranica mora omogočati namestitev temperaturne table velikosti A3  (mape za bolnikovo dokumentacijo). Max debelina stranice na mestu za temperaturno tablico 3,5 cm.
	
	

	11.
	Plastificirano polnilo vzglavne in vznožne stranice mora biti gladko brez zarez. 
	
	

	12.
	Vznožna stranica mora  omogočati enostavno postavitev v odlagalno polico ali dodatno izvlečno polico,  ki prevzame funkcijo odlagalne police.
	
	

	13.
	Stranici morata biti ob sprostitvi mehanizma  enostavno odstranljivi ter trdno fiksirani.
	
	

	14.
	Postelja mora imeti odbojnike  na vseh štirih vogalih, ki jo ščitijo pred udarci s sprednje in bočne strani .

	
	

	1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA KOLESA

	15.
	Postelja naj bo opremljena s štirimi kolesi Ø 150 mm.
	
	

	16.
	Mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje, usmerjanje koles v smeri vožnje. 
	
	

	17.
	Postelja mora imeti centralni zavorni sistemom na vsa štiri kolesa. Sistem blokiranja koles mora biti zanesljiv in lahko dostopen na nožnem delu postelje.
	
	

	18.
	Guma na kolesih ne sme puščati sledi na tleh.
	
	

	1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTELJNE OGRAJICE 

	19.
	Štiridelne posteljne  ograjice, ustrezne standardu EN 60601-2-52.
	
	

	20.
	Posteljne  ograjice, ki se neodvisno dvigujejo ali spuščajo in jih je možno enostavno spustiti. Spuščati se morajo nadzorovano in enakomerno s pomočjo plinskega cilindra. Ograjice pri spuščanju ne padejo prosto in se ne dotikajo tal.
	
	

	21.
	Ograjice pri spuščanju ne smejo bistveno povečati širine postelje. 
	
	

	22.
	Komande integrirane v vzglavnem delu obeh posteljnih ograjic.  Omogočati morajo manipulacijo z zunanje ter  notranje strani.
	
	

	23.
	Posteljne ograjice morajo biti stabilne in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
	
	

	1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPRAVLJANJE BOLNIŠKE POSTELJE


	24.
	Električna bolniška postelja.
	
	

	25.
	Postelja mora imeti baterijo za rezervno napajanje, ki avtomatsko  prevzame električno funkcijo v primeru transporta oz. izpada električnega toka. Polnjenje baterije mora biti avtomatsko, ko je postelja priključena na omrežje, kar je razvidno na komandni plošči. Maksimalno polna baterija  mora zagotavljati upravljanje vseh funkcij namestitve  ter transporta postelje za vsaj 8 ur. 
	
	

	26.
	Postelja mora omogočati električno nastavitev vsaj naslednjih položajev:
-           nastavitev višine postelje
-           nastavitev vzglavnega oz. hrbtnega dela ležišča
-           nastavitev kolenskega dela,
-           nastavitev  trendeleburg položaja
-           nastavitev antitrendeleburg položaja.

	
	

	27.
	Namestitev vzglavnega dela, antitrendeleburg ter trendelenburg položaja ležišča v stopinjah.
	
	

	28.
	Postelja mora imeti nastavitve v CPR položaj z enim manevrom. Ročici za hitri spust postelje morata biti na obeh straneh postelje.
	
	

	29.
	Električne nastavitve se izvajajo s pomočjo komand integriranih v zunanji in notranji strani obeh posteljnih ograjic ter centralne komandne plošče, ki je nameščena  na vznožju  postelje.
	
	

	30.
	Postelja mora imeti varnostna stikala za zaklepanje komand.
	
	

	1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POSTELJNE DODATKE


	31.
	Infuzijsko stojalo oblike S iz inox nerjavečega materiala, z nastavitvijo višine ter štirimi nosilci, ki se ne snemajo. Omogočena mora biti  enostavna namestitev einfuzijskega stojala na vzglavnem in vznožnem delu postelje.
	
	

	32.
	Postelja mora imeti posteljni trapez.  Trak na katerega je nameščen nosilec mora biti iz materialov, ki omogoča mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.                                   
	
	

	33.
	Šinski nosilec za obešanje dodatkov kot. npr. urinska vrečka. Nameščen mora biti na obeh straneh postelje in sicer  približno na sredini  zunanjega dela ogrodja postelje in biti mora enostavno dostopen. 
	
	

	1. TEHNIČNE ZAHTEVE - OSTALO


	34.
	Vsa oprema  mora biti dobavljena hkrati s posteljo.
	
	

	35.
	Postelja mora omogočati suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
	
	

	36.
	Celotni elektro-sistem  mora biti vodoodporen, stopnja zaščite celotnega elektro sistema je vsaj IP54.
	
	

	37.
	Strukturni in gibljivi deli postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100% varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. Ustrezati mora standardu EN 60601-2-52
	
	

	1. ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA 

	38.
	dimenzije kompatibilne s posteljo,
	
	

	39.
	višina blazine vsaj 15 cm,
	
	

	40.
	notranjost blazine sestavljajo celice, izvajanje terapije v vsaki drugi celici,
	
	

	41.
	izvajanje terapije se vrši z nastavitvijo ciklov za 10/15/20/25 minut,
	
	

	42
	funkcija maksimalne napolnjenosti za izvajanje nege. Funkcija se avtomatsko izključi v intervalu med 20- 30 min in se vrne na predhodno nastavljen program izvajanja terapije,
	
	

	43.
	funkcija konstantno nizkega pritiska,
	
	

	44.
	m nastavitve avtomatskega vodenja. Avtomatsko vodenje prilagaja interval polnjenja in trdnost blazine glede na velikost, položaj in težo pacienta,
	
	

	45.
	v primeru dviga vzglavja za cca 25° blazina avtomatsko prilagodi terapijo v ledvenem delu,
	
	

	46.
	tri celice so statične pri vzglavju, 6 celic opremljenih z ventilacijskimi odprtinami za kroženje zraka pod pacientom,
	
	

	47.
	celice je mogoče individualno (vsako posebej) zamenjati,
	
	

	48.
	ventili na celicah omogočajo tudi nastavitev za prone pozicijo pacienta, ali individualno izpraznitev celice pri petah, ali na drugem mestu
	
	

	49.
	ob strani blazine so ročaji v primeru premeščanja,
	
	

	50.
	v primeru reanimacije, funkcija CPR omogoča, da se blazina hitro izprazni,
	
	

	51.
	vizualni in zvočni alarmi v primeru prekinitve toka, ali puščanja blazine,
	
	

	52.
	v primeru prekinitve toka, ali za potrebe transporta blazina ostane napihnjena še najmanj 6 ur,
	
	

	53.
	funkcija za zaklepanje izbrane nastavitve na nadzorni plošči, ki preprečuje nezaželene spremembe nastavitev,
	
	

	54.
	varna delovna obremenitev vsaj 160 kg,
	
	

	55.
	prevleka blazine je raztegljiva, vodoodporna in paroprepustna. Zadrga je 360° in prekrita z zaščitnim robom. Pralna na  vsaj 70° Celzija.
	
	




Kraj in datum: __________________________


	Žig in podpis ponudnika:

	




I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.



IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)
Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):
Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-
Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega/evidenčnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:
1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   






















                                                                                                                                                     OBR-5
    	VZOREC     POGODBE        

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje                                      
(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa 
dr. Dragan Kovačić, dr. med. 
ID številka za DDV:SI 42119022


in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)
ID številka za DDV: ___________


sklepata

POGODBO




za predmet

BOLNIŠKE POSTELJE 6 KOM











Vrednost v EUR: _______________ (DDV je vključen)














1. PREDMET POGODBE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1.1. Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo za dogovorjeno kupnino, ki mu jo bo
 izplačal naročnik prodal, izročil v razpolaganje in last ter v uporabo opremo, vključno z montažo, vzdrževanjem za obdobje 7 let kot sledi:

	OPIS 

	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)


	BOLNIŠKA POSTELJA
	
	
	6 kom



Obveznosti izvajalca v zvezi z dobavo opreme:
Pri zgoraj navedeni  opremi je sestavni del tudi vse drugo, kar izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. _____________z dne ___________ (ponudba je sestavni del te pogodbe).

1.2. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.3. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob vsakokratni primopredaji opreme predloži: 
· Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku
· Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")
· Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi
· Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. 
· Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).
· Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let. Odzivni čas servisov mora biti do 4 ure od sprejema sporočila o okvari,  čas popravila  največ 10 dni, v nasprotnem primeru se dostavi nadomestna oprema za čas trajanja popravila. 

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje. 

1.4. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo. 

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj dva delovna dneva.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.





OBVEZNOSTI IZVAJALCA V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM OPREME

1.6. Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

· Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

· Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v 7. členu te pogodbe, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 4 ur (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). 

· Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):___________,___________________

· Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu sedemletnega pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

1.7. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja vzdrževalne pogodbe. 
Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

· število opravljenih ur (redne, izredne)
· inventarna številka opreme oziroma aparata
· količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov
· cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov
· dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala
· da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

1.8. Izvajalec se zavezuje:
· naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

1.9.Izvajalec vrši vzdrževanje na opremi, ki je predmet dobave. V kolikor naročnik izloči iz uporabe posamezno opremo se strošek vzdrževanja ustrezno zmanjša za vrednost izločenega aparata. 

1.10. Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo novih, originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi predvidenega postopka vzdrževanja. 

1.11. Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi. 

1.12. Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve. 


2. POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

2.1. Vrednost opreme znaša  ___________ EUR,( z besedami: ________________/100 EUR) brez DDV. Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena vrednost z DDV  e ____________________________, ( z besedami: _________________________________/100 EUR).

2.2. Kupnino za dobavljeno opremo bo  naročnik plačal v roku 30 dni po primopredaji na transakcijski račun izvajalca št. SI_________________________ , ki ga ima pri banki ___________________________.

2.3. Vrednost vzdrževalnine znaša po posameznih letnih obdobjih :
· prvo leto____/-velja garancija_EUR brez DDV
· drugo leto______________EUR brez DDV,
· tretje leto______________ EUR brez DDV, ,
· četrto leto_____________ EUR brez DDV, 
· peto leto  _____________ EUR brez DDV,
· šesto leto   ____________ EUR brez DDV, 
· sedmo leto_____________EUR brez DDV, 

Navedene vrednosti vključujejo letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme.

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbeni znesek vzdrževanja glede na izvedeno vzdrževanje v posameznem letu uporabe dobavljenega aparata. Vrednost posameznega vzdrževalno preventivnega pregleda se zaračuna v skladu z ponudbeno vrednostjo iz OBR-1 ter OBR-2  in vključuje vse stroške dela, dnevnice, potne stroške, material in drugo potrebno za izvedbo del predvidenih s strani proizvajalca.

Izvajalec bo naročniku najkasneje v roku 8 dni po opravljenem vzdrževanju opreme predložil račun, na podlagi katerega bo naročnik opravljeno storitev plačal v roku 30 dni po primopredaji na transakcijski račun izvajalca št. _______________________, ki ga ima pri banki________________________.

2.4. V primeru zamude plačil se naročniku zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

2.5. Znesek vzdrževanja je fiksen za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku in ne smejo biti višje od cen na trgu. Sprememba vrednosti  je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin. Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi. 

2.6. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3. ČAS IN NAČIN IZROČITVE 

3.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije. 

3.2. Naročnik bo ob dobavi in montaži blaga- izvede  prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;
- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika, 


4. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA, UTRDITEV

4.1 Pogodbene obveznosti vezane na dobavo in montažo opreme so, da bo izvajalec izvedel v roku  30 dni
· dobava opreme (bolniške postelje)
· predložitve spremne dokumentacije iz točke 1.3. te pogodbe.
· edukacija uporabnika (normalni uporabniški nivo). 

5. SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

5.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev. 

5.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

5.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

5.4. Skrbniki te pogodbe za naročnika: 
-  nakupa opreme, (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti): Stanislava Pahole Hočevar, Služba  za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev, stanislava.pahole@sb-celje.si, 03 423 36 84.
-  vzdrževanja  opreme, (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti): Boštjan Gajšek, Referat za medicinsko elektroniko, bostja.gajek@sb-celje.si, 03 423 30 83, 030 203 011.

5.5. Skrbniki te pogodbe za izvajalca: __________________.

6.  REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

6.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

6.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija, 
- ponudba izvajalca št. _______________
- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

7. VELJAVNOST POGODBE

7.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s prejemom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
Pogodba velja 7 let po podpisu pogodbe.
7.2. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

8.  PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA 

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična


9. RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 
· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
· plačilom za delo, 
· delovnim časom, 
· počitki, 
· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.






V Celju, dne ______________			           V_______________  , dne_______________



	Datum :
Št. pogodbe:
	Datum :
Št. pogodbe:

	Dobavitelj:
	Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
Direktor:
Dr. Dragan Kovačić, dr. med.


	Žig in podpis: 		 
	Žig in podpis: 
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