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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Redni pregled medicinskih stativov in zamenjava potrošnega materiala na njih EIMOS( FAZA B )

Vsi stativi so od proizvajalca Berchtold. 
Ponudnik MORA priložiti dokazilo, da je pooblaščen za vzdrževanje teh stativov.
Ponudnik se MORA zavezati, da bo dela začel in dokončal znotraj termina izvajanja prenove tega prostora (faza B)
Pri vsakem stativu (serijski številki) je potrebno izvesti:
1. Celotni pregled posameznega stativa
1. Zamenjavo vseh fleksibilnih cevi medicinskih plinov od bakrenih priključkov v stropu do fiksnih priključkov v stativu
1. Zamenjavo vseh sklopk medicinskih plinov
1. Zamenjavo vseh močnostnih električnih vtičnic na njem
1. Zamenjavo vseh komunikacijskih (RJ45) vtičnic na njem
1. Zamenjavo vseh ozemljitvenih vtičnic na njem
1. Vgradnja zapornih ventilov na zaklep z obešanko pred stativom za potrebe servisov medicinskih plinov (za  kisik, zrak, vakuum in didušikov oksid)
1. Izvedba pregleda in testiranja plinske inštalacije stativa po EN ISO 7396-1:
7. Tlačni preizkus cevovodnega sistema medicinskih plinov
7. Testiranje za morebitne križne povezave plinskih cevovodov in preverjanje istovetnosti plinov na odvzemnem mestu
7. Testiranje tesnosti odvzemnih mest po montaži
7. Izpihovanje cevovoda z obratovalnim medijem
7. Pregled čistosti obratovalnega medija na odvzemnem mestu
7. Pregled označb cevovodov z ustrezno barvo in pregled podpornih točk
7. Identifikacija plina z analizatorjem medicinskih plinov
7. Testiranje pretoka odvzemnih mest po montaži
7. Testiranje ob zamenjavi, razširitvi ali modifikaciji komponent obstoječega sistema
1. Izdaja poročila o ustreznosti stativa po posegu

Stativi, ki so zajeti v tem evidenčnem naročilu so:
A)
Inventarna številka:
00506303
Berchtold
Typ 292
Serijska številka 1: 
3148101-E10027
Serijska številka 2: 
3148101-E10029

B)
Inventarna številka:
00506314
Berchtold
Typ 292
Serijska številka 1: 
3148101-E10026
Serijska številka 2: 
3148101-E10036

C)
Inventarna številka:
00506374
Berchtold
Typ 292
Serijska številka 1: 
3148101-E10023
Serijska številka 2: 
3148101-E10032

D)
Inventarna številka:
00506373
Berchtold
Typ 292
Serijska številka 1: 
3148101-E10022
Serijska številka 2: 
3148101-E10031

Okvirna konfiguracija priključkov stativov:
1. Typ 292: 4x kisik, 4x zrak, 4x vakuum, 1x didušikov oksid, 1x odsesovanje, 32x 230V, 32x ozemljitev, 5x RJ45

Ponudnik mora navesti ceno zamenjave posameznega priključka na 1 kos, za potrebe obračuna opravljenega dela v primeru odstopanja od okvirne konfiguracije posameznega stativa.

Vrsta storitve:
M01 – periodično vzdrževanje medicinske opreme
SM: 2755 EIMOS (faza B)




1. V letu 2024 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.						
2. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.						
3. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Certifikat ne sme biti starejši od 24 mesecev (leto izdaje najkasneje 2020).	


Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· [bookmark: _Hlk124249372]Cena mora vključevati vse stroške rednega letnega pregleda (Letni redni pregled skladno z zahtevami proizvajalca z vključenim prihodom, delom in materialom)
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

4. Izvajalec je naročniku po preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:
· število opravljenih ur (redne, izredne)
· naziv aparata
· inventarna številka opreme oziroma aparata
· serijska številka aparata
· oddelek naročnika (nahajališče aparata) 
· količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov
· cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov– velja za popravila, ki niso vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje
· dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala
· da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

5. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati:

· naziv opreme
· serijska številka
· inventarna številka
· številko naročilnice

ter kot prilogo 
· poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena. 

Kontaktna oseba s strani naročnika;

· Matej Šinko, tel. št. 041 245 823 , elektronska pošta: matej.sinko@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_652_2024_ Redni pregled medicinskih stativov in zamenjava potrošnega materiala na njih FAZA B do 02.12.2024 do 12 ure

	Pripravila:
	Vanja Herman Gril  mag. manag	

	Maruša Vodenik, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe
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