OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek: 681-2022-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA«

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Rok za plačilo je 30 dni od prejema računa.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika

Dodatne zahteve:

- Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA_681_2022 do najkasneje 30.11.2022 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2  -

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA |  |  | 5 kom |  |
|  |  |  | Cena za kom v EUR brez DDV |  |
|  |  |  | Cena za kom v EUR z DDV |  |
| Skupaj vrednost v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

Priloga obr-2. Preglednica originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in ORIGINALNEGA potrošnega materiala potrebnega pri delovanju medicinskih aparatov in tehnološke opreme

| Zap.št. (1) | Kot proizvajalec (2) | Artikel (3) | Opis (4) | EM (5) | Cena V EUR brez DDV (7) | Stopnja DDV v % (8) | Naziv aparata, model veza (9) | Vnesite ustrezno -material za večkratno uporabo, -material za enkratno oporabo (10) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo materiala drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis materiala ter naziv proizvajalca (11) | Pogodbeni partner (12) | Sklop 1/Sklop 2 (vpišite ustrezno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2022  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| ANTIDEKUBITUSNA BLAZINA, v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Opomba |
| --- | --- |
| 1. Antidekubitus blazina za preprečevanje in zdravljenje dekubitusa. |  |
| 2. Sistem dvojnih prekatov. |  |
| 3. V primeru reanimacije se blazina popolno sprazni najpozneje v 20-tih sekundah. |  |
| 4. Blazina dimenzije 195 x 90 x cca 6 cm in teže cca 2 kg. |  |
| 5. Zunanja plast je narejena iz najlona prekritega s PVC. Material ne prepušča vode. Notranja plast je iz najlona in prevlečena s PVC. |  |
| 6.Kompresor dimenzije teže največ 2 kg. |  |
| 7. kompresor naj ima možnost, da se pričvrsti na posteljo - obešanko |  |
| 8. Nastavitev trdote blazine, glede na težo pacienta. |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti brezplačno oz. na lastne stroške potrebno edukacije uporabnikov s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.