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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek: 730-2022-SP/VH
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

DOBAVA STIMULACIJSKEGA MONITORJA/DEFIBRILATORJA  

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_730_2022_DOBAVA STIMULACIJSKEGA MONITORJA/DEFIBRILATORJA _do najkasneje 22.12.2022 do 12 ure.


Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1, ),
2. I. Specifikacija vzdrževanja
3. Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)
4. Izjava o zastopstvu ( OBR-3)
5. II. Obvezna dokumentacija




OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: DOBAVA STIMULACIJSKEGA MONITORJA/DEFIBRILATORJA

PREDRAČUN 
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )
	OPIS 

	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Vrednost brez DDV (4)

	1. dobava stimulacijskega monitorja/defibrilatorja
	
	
	1 kom
	

	2.	Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let

	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)
	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	
	
	
	Vrednost  kompletnega vzdrževanja v EUR brez DDV za obdobje 7 let  
	



	
	
	
	Znesek DDV v EUR  za  kompletno vzdrževanje, 
	

	
	
	
	Skupaj vrednost v EUR  za 1+2 v EUR z DDV

	




Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:
                                                                                                     


[bookmark: _Hlk122346404]I. SPECIFIKACIJA VZDRŽEVANJA  

Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

· preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;
· zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;
· redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);
· nastavitve sistema po potrebi;
· pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;
· letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca; 
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);
· odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;
· daljinski nadzor in servis;
· kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;
· optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;
· zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;
· druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine po tej ponudbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:
· delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,(vpišite)
· dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,
· nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,
· odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,
· odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),
· odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),
· izvedba fizičnih prestavitev opreme.




















                                                                                                OBR-2                                                       IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	
DOBAVA STIMULACIJSKEGA MONITORJA/DEFIBRILATORJA 

	
SPLOŠNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE
	Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

	 
	1. Naprava ima izgled monitorja/defibrilatorja, v velikosti diagonale vsaj 12.9 inch;
	
	

	 
	2. Naprava omogoča izbiro simulacije monitorja v intenzivni terapiji ali defibrilatorja;
	
	

	 
	3. Naprava ima možnost nastavitve izbire simulacijskega defibrilatorja z platformo Lifepak 15, Zoll, Corpulse, Shiller, Phillips ali splošno;
	
	

	 
	4. Upravljanje funkcij na monitorju brezžično, v povezavi monitor/defibrilator in tablični računalnik z ustrezno programsko opremo za simulacijo parametrov in drugih funkcij na monitorju/defibrilatorju;
	
	

	 
	5. Naprava ima v kompletu minimalno simulacijske EKG kable, simulacijske  multifunkcijske elektrode s kablom, simulacijski SpO2 senzor, simulacijsko manšeto za merjenje krvnega tlaka, simulacijski senzor EtCO2 – otroški in odrasli
	
	

	 
	6. Polnilni kabli in torbice za shranjevanje tabličnega računalnika
	
	

	 
	ZAHTEVE NASTAVITEV SIMULACIJSKEGA OKOLJA

	 
	7. Simulacija EKG ritmov/zapisa
	
	

	 
	a) Izbor nastavitve minimalno 20 EKG ritmov, z možnostjo nadgradnje
	
	

	 
	b) Nastavitve frekvence srca 0 do 300
	
	

	 
	c) Izbor izpisa 12 kanalnega EKG, z možnostjo nadgradnje
	
	

	 
	8. imulacija krvnega tlaka
	
	

	 
	d) Neinvazivni krvi tlak: nastavitve ročne ali intervalne  metode merjenja 
	
	

	 
	e) Izpis sistolnega in diastolnega tlaka
	
	

	 
	f) Invazivni krvni tlak: nastavitve krivulje in vrednosti
	
	

	 
	9. Simulacija SpO2
	
	

	 
	g) Nastavitve izpisa vrednosti
	
	

	 
	h) Krivulja SoO2, z možnostjo simulacije »poor perfusion«
	
	

	 
	10. Simulacija nastavitve alarmov
	
	

	 
	11. Simulacija EtCO2
	
	

	 
	i) Izbira različnih oblik krivulj (minimalno osem)
	
	

	 
	j) Izpis vrednosti
	
	

	 
	12) Simulacija nastavitve CPR artefakta z metronomom
	
	

	 
	13) Simulacija defibrilacije
	
	

	 
	k) Izbira energije
	
	

	 
	14. Simulacija elektrokonvezije
	
	

	 
	l) Izbira sinhro šoka
	
	

	 
	15. Simulacija zunanjega pacinga
	
	

	 
	m) Nastavitev frekvence in energije za pacing
	
	

	 
	16. Simulacija merjenja temperature
	
	

	 
	17. Simulacija zvokov
	
	

	 
	n) Srčna frekvenca, polnjenje manšete, polnjenje defibrilatorja
	
	

	 
	18. Simulacija RTG, CT slik in krvnih izvidov, z možnostjo nadgradnje
	
	

	 
	19. Simulacija dodatno, ki omogoča:
	
	

	 
	o) Avskultacijo srca, pljuč in trebuha
	
	

	 
	p) Merjenje krvnega sladkorja
	
	





Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
















 IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

_____________________________

1. V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2022 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2022  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:












 II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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