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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

                                                                                       Postopek: 814-2024-SPH/VH
       18.12.2024                                                                                                                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Sklop 1 najem monitorjev za spremljanje  vitalnih funkcij 

Sklop 2 nakup monitorjev za spremljanje vitalnih funkcij 

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v roku najkasneje 3 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika.  Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Stroški vseh šolanj do vključeni v ponudbeno ceno. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Ponudnik lahko poda ponudbo za eden sklop sklop ali oba sklopa. Ponudba na posameznem sklopu mora biti celovita. 

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_814_2024 NAJEM  IN NAKUP MONITORJEV ZA SPREMLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ _do najkasneje 20.12.2024 do 10 ure.
	Pripravila:
	Vanja Herman Gril  mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1, ),
2. Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)
3. Izjava o zastopstvu ( OBR-3)
4. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika(OBR-4)
5. )

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                      OBR-1

Ponudnik:
_______________________________




SKLOP 1 NAJEM MONITORJEV 

	OPIS 

	Proizvajalec 
	Model oz. kataloška številka  
	Leto proizvodnje (v kolikor je nudena oprema rabljena)
	Enota najema 
	Količina
	DDV %
	Cena/enoto  v EUR brez DDV
	Cena na enoto mere v EUR brez DDV x količina
	Vrednost 
ponudbe v EUR 
z DDV za obdobje 6 -mesecev 

	[bookmark: _Hlk185427015]NAJEM MONITORJEV   1 KOM  (opis A)
	
	
	
	mesec
	6
	
	
	
	

	NAJEM MONITORJEV   3 KOM  (opis B)
	
	
	
	mesec
	6
	
	
	
	


Dobavni rok: _______________ (glej splošne zahteve)

Opomba:  
Ponudnik mora ponuditi v najem opremo za obdobje 6 mesecev, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. Ponudnik mora ponuditi brezhibno delujočo opremo in za čas najemnega razmerja na lastne stroške poskrbeti za nemoteno delovanje opreme. Strošek vzdrževanja/servisiranja za čas pogodbenega razmerja mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno in iz naslova servisiranja/popravil ni opravičen do plačila nobenih stroškov. Strošek najema vključuje vse stroške redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca); druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

Naročnik je dolžan prevzeto opremo uporabljati kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, nedelovanju, nepravilnem delovanju. sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel. 
Naročnik opreme ne bo dal v uporabo tretji osebi.

Naročnik za opremo ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

Izvajalec je dolžan, da po priporočilih proizvajalca izvaja  morebitne  kalibracije aparata,  nastavitve overitve, redne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni servis, preventivno vzdrževanje).

Račun za mesečno najemnino, ki vključuje uporabnino opreme, bo izvajalec naročniku izdal najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki  (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 47/19). Najemnina je fiksna za obdobje trajanja najema.

V ceno najema niso vključena sledeča dela in material, ki jih  mu jih izvajalec  obračuna ločeno:
· [bookmark: _Hlk176780313]odprava napak posledično  nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki so posledica nepravilne uporabe na strani naročnika,	
· odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,
· odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),
· odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),
· izvedba fizičnih prestavitev opreme.



Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

                            




























OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                      OBR-1

Ponudnik:
_______________________________


SKLOP 2 NAKUP MONITORJEV  

	OPIS 

	Proizvajalec 
	Model oz. kataloška številka  
	Leto proizvodnje (v kolikor je nudena oprema rabljena)
	Enota najema 
	Količina
	DDV %
	Cena/enoto  v EUR brez DDV
	Cena na enoto mere v EUR brez DDV x količina
	Vrednost 
ponudbe v EUR 
z DDV 

	NAKUP MONITORJEV  5 KOM  
	
	
	
	
	5
	
	
	
	






[bookmark: _Hlk185427931]Dobavni rok: _______________ (glej splošne zahteve)


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:


























                                                                                                                                       OBR-2                                                         IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	
SKLOP 1 najem monitorjev za spremljanje  vitalnih funkcij   4 kom (opis A+B)



	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  NAROČNIKA ZA OPREMO  1 KOM, opis  A


	Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

	1. Barvni LCD TFT ekran na dotik
	
	

	2. Rezistivna tehnologija zaslona na dotik
	
	

	3. Resolucija zaslona najmanj 1280x1024 pikslov
	
	

	4. Dimenzija diagonale zaslona monitorja najmanj 48 cm
	
	

	5. Istočasni prikaz vsaj 14 krivulj
	
	

	6. Istočasni prikaz vsaj 22 številčnih parametrov
	
	

	7. Shranjevanje najmanj 400 trenutnih posnetkov nastavljenih in merjenih vrednosti parametrov, nastavitev in dogodkov (&quot;snapshot&quot;); možnost nastavitve shranjevanja posnetkov manualno ali avtomatsko
	
	

	EKG

	8. Možnost merjenja EKG s 3, 5, 6 ali 10 žilnim kablom
	
	

	9. Možnost prikaza 12-odvodega EKG z algoritemsko ekstrapolacijo iz signala 6 žilnega kabla EKG in
z 10 žilnim kablom
	
	

	SPO2

	10. Možnost izbire tehnologije merjenja SpO2 - GE TruSignal, Masimo SETali Nellcor OxiMax, z zamenjavo parametrskega kabla	
	
	

	NIBP

	11. Oscilometrična metoda merjenja NIBP
	
	

	IBP

	12. Merjenje vsaj štirih invazivnih tlakov. Možnost merjenja dodatnih invazivnih tlakov.

	
	

	TEMPERATURA 

	13. Istočasno merjenje in spremljanje temperature na dveh merilnih mestih
	
	

	ALARMI

	14. Minimalno 3 ravni prioritet alarmov		
	
	

	15. Vizualni in zvočni alarmi
	
	

	TRANSPORTNI MONITOR/MODUL

	16. Večparametrski kompaktni modul/transportni monitor, z možnostjo shranjevanja in kontinuiranega spremljanja vitalnih parametrov; barvni zaslon na dotik,
	
	

	17. dimenzija diagonale min. 17,5 cm, "Active matrix color" tehnologija 

	
	

	18. Kompatibilnost modula/transportnega monitorja s stacionarnim monitorjem vitalnih funkcij, kontinuirano spremljanje pacientovih vitalnih funkcij in avtomatski prenos vseh dostopnih podatkov iz transportnega monitorja na stacionarni monitor, takoj ob priklopu. 

	
	

	19. Univerzalni (enaki) vhodi na modulu/transportnem monitorju za vse parametrske kable 
	
	

	20. Delovanje modula/transportnega monitorja na baterijo minimalno 5 ur
	
	

	POTROŠNI MATERIAL

	21. komplet osnovnega potrošnega materiala za večkratno uporabo 
22. V potrošni material vključeni senzorji SpO2 in 3 žilni kabli za EKG) 

	
	

	DODATNA ZAHTEVA

	23. Monitor kompatibilen s centralno postajo in  monitorji na oddelku OIIM. Alarme, ki jih pošlje bolnikov monitor, je mogoče pregledati, utišati na centralni postaji
	
	

	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 3 MONITORJE opis B

	24. Monitor je primeren za spremljanje novorojenčkov, otrok in odraslih bolnikov
	
	

	25. Ima modularno zasnovo, kjer je monitor mogoče razširiti z vstavljanjem modulov
	
	

	26. Opremljen je z najmanj 1 priključkom, ki je primeren za podatkovno komunikacijo z obstoječo centralno postajo na OIIM
	
	

	27. Monitor mora biti kompatibilen in omogočati direkno komunikacijo z obstoječo Digi box napravo
	
	

	28. Ima barvni zaslon na dotik, velikosti najmanj 12 inčev 
	
	

	29. Možnost prikaza 12 krivulj v realnem času (pogled brez EKG brez prekrivanja)
	
	

	30. Možnost prikaza 12 parametrov, ki ustrezajo 12 valovnim oblikam v realnem času + vsaj 8 dodatnih oken parametrov
	
	

	31. Stanje napolnjenosti baterije bolnikovega monitorja je prikazano na zaslonu med delovanjem na baterijo	
	
	

	IZMERJENE IN PRIKAZANE VREDNOSTI

	EKG

	32. EKG, HR, ST in analiza aritmije
	
	

	33. Zaznava in meri hitrost elektronskih impulzov bolnikov s srčnimi spodbujevalniki
	
	

	SATURACIJA

	34. Prikaže saturacijsko krivuljo in numerične vrednosti saturacije
	
	

	35. Monitor mora biti opremljen s tehnologijo SpO2, ki deluje pri nizki perfuziji in je odporna na gibanje
	
	

	NEINVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA

	36. Povprečni krvni tlak je merjen ne izračunan 
	
	

	37. Monitor je primeren za izvajanje stiskanja za vensko stazo.
	
	

	INVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA

	38. Prikaz krivulje in numerične vrednosti invazivnega krvnega tlaka 
	
	

	39. Možnost merjenja 2 invazivnih tlakov
	
	

	40. Merjenje PPV in SPV
	
	

	UPRAVLJANJE ALARMOV

	41. Lahko sproži alarme na vsaj treh ravneh s svetlobnim in zvočnim signalom
	
	

	UPRAVLJANJE PODATKOV

	42. Trende in valovne oblike lahko natisnete na omrežnem tiskalniku ali shranite v zavarovanem formatu pdf na zunanji USB ključ
	
	

	43. Podatke in alarme lahko pošlje na obstoječo centralno postajo na OIIM. Alarme, ki jih pošlje bolnikov monitor, je mogoče pregledati, utišati na centralni postaji	
	
	




	
SKLOP 2 
nakup monitorjev za spremljanje  vitalnih funkcij   5 kom


	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  NAROČNIKA ZA OPREMO  5 KOM


	Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

	1. Monitor je primeren za spremljanje novorojenčkov, otrok in odraslih bolnikov
	
	

	2. Ima modularno zasnovo, kjer je monitor mogoče razširiti z vstavljanjem modulov
	
	

	3. Opremljen je z najmanj 1 priključkom, ki je primeren za podatkovno komunikacijo z obstoječo centralno postajo na OIIM
	
	

	4. Monitor mora biti kompatibilen in omogočati direkno komunikacijo z obstoječo Digi box napravo
	
	

	5. Ima barvni zaslon na dotik, velikosti najmanj 15 inčev 
	
	

	6. Možnost prikaza 12 krivulj v realnem času (pogled brez EKG brez prekrivanja)
	
	

	7. Možnost prikaza 12 parametrov, ki ustrezajo 12 valovnim oblikam v realnem času + vsaj 8 dodatnih oken parametrov
	
	

	8. Stanje napolnjenosti baterije bolnikovega monitorja je prikazano na zaslonu med delovanjem na baterijo
	
	

	IZMERJENE IN PRIKAZANE VREDNOSTI

	EKG

	9. EKG, HR, ST in analiza aritmije
	
	

	10. Zaznava in meri hitrost elektronskih impulzov bolnikov s srčnimi spodbujevalniki
	
	

	SATURACIJA

	11. Prikaže saturacijsko krivuljo in numerične vrednosti saturacije
	
	

	12. Monitor mora biti opremljen s tehnologijo SpO2, ki deluje pri nizki perfuziji in je odporna na gibanje
	
	

	NEINVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA

	13. Povprečni krvni tlak je merjen ne izračunan 
	
	

	14. Monitor je primeren za izvajanje stiskanja za vensko stazo.
	
	

	INVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA

	15. Prikaz krivulje in numerične vrednosti invazivnega krvnega tlaka 
	
	

	16. Možnost merjenja 2 invazivnih tlakov
	
	

	17. Merjenje PPV in SPV
	
	

	UPRAVLJANJE ALARMOV

	18. Lahko sproži alarme na vsaj treh ravneh s svetlobnim in zvočnim signalom
	
	

	UPRAVLJANJE PODATKOV

	19. Trende in valovne oblike lahko natisnete na omrežnem tiskalniku ali shranite v zavarovanem formatu pdf na zunanji USB ključ
	
	

	20. Podatke in alarme lahko pošlje na obstoječo centralno postajo na OIIM. Alarme, ki jih pošlje bolnikov monitor, je mogoče pregledati, utišati na centralni postaji
	
	





	Žig in podpis ponudnika:


 Kraj in datum: __________________________
1




 IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

_____________________________

1. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2024  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.




	Žig in podpis ponudnika:


 Kraj in datum: ________________________














OBR-4


IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   

 II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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