###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:  92- 2021-SP/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

APARAT ZA VKLOP TKIVA V PARAFIN    1 KOM

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- MERILO ZA IZBIRO EKONOMSKO  NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo, ki ga bo naročnik upošteval pri ocenjevanju pravilnih ponudb je EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Merilo:

- 95  točk celotna vrednost v EUR z DDV (OBR-2)

- točke za tehnično zahteve merilo

| Število točk | Zaporedna št. zahteve | Tehnična zahteva |
| --- | --- | --- |
| 5 | 12 | Prilagodljivo območje pri dispenzorju parafina za mega/ super mega histossete |

Število točk za posamezno celotno vrednost se izračuna po naslednji formuli: 

točke vrednost X = C min / C x * 95+točke za tehnična prednost merilo

točke vrednost X = število točk pri merilu celotna vrednost za ponudbo X 
C min = najnižja celotna vrednost 
C x = celotna vrednost ponudbe, ki se ocenjuje

(Opomba: Glede na točkovnik se vrednoti izpolnjevanje vsake posamezne zgoraj naštete tehnične prednosti, v kolikor jo izpolnjuje se mu dodelijo točke za tehnično prednost, v kolikor ponudnik ne izpolnjuje  posamezne tehnične prednosti se mu za slednjo dodeli 0 točk, v kolikor ponudnik ne izpolnjuje nobene  tehnične prednosti prejme za tehnične prednosti 0 točk ).

Ponudnik, katerega ponudba doseže najvišje število točk (X) po formuli  točk izrazi ekonomsko najugodnejšo ponudbo ne glede na varianto.

Dodatne zahteve:

- Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- Na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

- Letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 33 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ Aparat z vklop tkiva v parafin   92_ do najkasneje 22.04.2021 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Izjava o zastopstvu (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: Aparat z vklop tkiva v parafin

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | V kolikor proizvajalec na opremi dopušča uporabo aparata drugega proizvajalca vnesite artikel številko,opis material ter naziv proizvajalca oz označite da dopušča | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aparat z vklop tkiva v parafin |  |  |  |  | 1 kom |  |
| 2.Vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
|  | Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (3) |  |
|  | Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
|  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

Opomba: Aparat z vklop tkiva v parafin

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Aparat za vklop tkiva v parafin v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami: |  |
| --- | --- |
| - Za izdelavo parafinskih blokov |  |
| - Sestavljen iz dveh ogrevanih delov (rezervoarja / posode s parafinom, delovnega prostora – ogrevane površine in kasetne kopeli (shramba za kasete/histosette) in hladilne plošče |  |
| - Hladilni del - hladilna plošča za min. 100 histoset, nastavljivo temperaturno območje hlajenja – 15 °C |  |
| - Ogrevan del - Posoda za gretje – kasetna kopel za histosete s tkivom in modelčke za vklop tkiva – kapaciteta min. 300 histosett - posoda za gretje-kasetna kopel notranje višine 9-10 cm in dolžine 30-35 cm - Ogrevan del nad kasetno kopeljo višine 25-30cm |  |
| - Ogrevana plošča – delovna površina / vroča površina za orientacijo tkiva, dobra/primerna, osvetlitev brez bleščanja |  |
| - Ogrevan depoj za pincete. |  |
| - Ogrevan del – posoda/rezervoar za parafin z dispenzorjem za dovajanje parafina ( v modelčke za vklop tkiva), GUMB prilagajanje / doziranje pretoka parafina – iztočne količine, dovajanje parafina v modelčke – ROČNO (na dotik ročke) preko stopalke , NADZOR, REGULACIJA TEMPERATURE -Volumen rezervoarja za parafin 3-5 l -Posoda (pladenj) za presežni, odpadni parafin |  |
| - Nastavitev temperatur za rezervoar parafina, delovne površine in hladilne plošče |  |
| - Dimenzije največ 130 cm |  |
| - Masa 20-25 kg |  |
| - Avtomatski časovni zagon delovanja – individualno nastavljiv |  |
| Dodatne zahteve – TOČKE PREDNOSTI | Št. točk |
| - Prilagodljivo območje pri dispenzorju parafina za mega/ super mega histossete | 5 |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2021 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2021  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.