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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                    Postopek:145-2021-MV/VH_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

	LCD MONITOR za potrebe namestitve na operacijsko luč

                                       1 KOM
	Vpišite ustrezno za nuden aparat :

DA-ustreza tehničnim zahtevam naročnika
NE- ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika (navedite pripombe)

	1
	Velikost 32”
	

	2
	monitor za prikazovanje endoskopske slike v 4K UHD tehnologiji z zaščitnimi odbojniki na vseh vogalih.
	

	3
	omogočati mora PbyP in PinP
	

	4
	s certifikatom MDD (Medical Device Directive),
	

	5
	velikost ekrana mora biti najmanj 32 palcev
	

	6
	kontrastno razmerje vsaj 1350:1
	

	7
	ločljivost slike na monitorju mora biti najmanj 3840×2160
	

	8
	razmerje slike najmanj 16 :9
	

	9
	Omogoča naj pritrditev na dvojno roko, vpeto na sistem OP svetilk proizvajalca TRUMPF MEDICAL
	

	10
	Aktivno področje monitorja: vsaj 705x395mm
	

	11
	Odzivni čas: 8ms
	

	12
	Svetilnost: 700cm/2
	

	13
	Kot gledanje (CR je več od 10): R/L 178° in U/D 178°
	

	14
	Vhodi: 1x HDMI 2.0, 2x DP 1.2 (SST), 1x DVI, 4x SDI 3G, 2x SDI 12G
	

	15
	Izhodi: 1x DP 1.2 (SST), 1x DVI, 4x SDI 3G, 2x SDI 12G
	

	16
	Teža največ 12kg
	

	17
	Priključni kabli (video, napajalni) za povezavo na obstoječe naprave (medicinske, računalnik) ter pritrditev na endoskopski/kirurški stativ. Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno dodatno opremo za zagotovitev ustreznega delovanja, ki jo bo potrdil naročnik (predstojnik oddelka).
	

	18
	Priključitev monitorja na video izhod Storz endoskopske linije in grafično kartico računalnika za prikazovanje radioloških (PACS) za vzpostavitev slike ob sliki (istočasno) v zahtevani UHD ločljivosti. 
Verifikacijo delovanja bo potrdil naročnik (predstojnik oddelka).
Svetujemo, da si ponudnik pred oddajo ponudbe ogleda obstoječo okolje postavitve.
	



Dobava v roku najkasneje 10 dni od prejema naročila, ponudbi priložite tehnične specifikacije in sliko ponujenega LCD monitorja.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_TV LCD monitor_145_2021 do najkasneje 08.07.2021 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  
Vodja službe za nabavo medicinske opreme,  potrošnega materiala in storitev
Vanja Herman Gril, dipl.ekon.
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