###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 397- 2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

RR HOLTER  N119070                  1 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ RR HOLTER_397_2019 do najkasneje 30.09.2019 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Izjava o zastopstvu (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: RR HOLTER

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RR HOLTER |  |  |  | 1 kom |  |
| 2.Vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| RR HOLTER N119070 - PROGRAMSKA OPREMA HOLTER: v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| - kompatibilnost z PC računalnikih z operacijskimi sistemom Microsoft Windows 7 , 8, 10 | DA | NE |  |
| - nastavljiv uporabniški vmesnik (prosto nastavljiva velikost oken menijev in poljubna razporeditev grafov in tabel prikazov na zaslonu) – izbira velikosti oken , prilagodljivost in razširljivost oken na dva ali več zaslonov | DA | NE |  |
| - delo na enem ali dveh zaslonih zaradi lažjega urejanja posnetka | DA | NE |  |
| - ena plavajoča licenca inštalacija možna na več drugih računalnikov s skupno bazo pacientov | DA | NE |  |
| - visoko natančnost analize EKG-ja (vsaj 99%) | DA | NE |  |
| - poljubno nastavljivo obliko izpisa (izdelava predlog vzorcev izvida po želji v npr. MS Word-u) | DA | NE |  |
| - sočasna analiza 3 kanalov | DA | NE |  |
| - avtomatsko detekcijo atrijske fibrilacije preko zaznavanja P valov | DA | NE |  |
| - analizo ventrikularnih motenj VES,VT,izol VES,Salve, Bigeminus, Trigeminus, Couplet, Triplet, BBB, | DA | NE |  |
| - analizo in detekcijo atrijskih motenj SVES, Couplet triplet AV blok (tip I in tip II in III), A futter, Afib, Irreg. ritem. Prikaz grafa PR | DA | NE |  |
| - ST analizo (ST depresija in ST elevacija) z možnostjo nastavitve J + točke | DA | NE |  |
| - QT analizo in detekcijo podaljšanih dob QT QTc (Bazett, Fridericia, Sagie, Pfeufer ) | DA | NE |  |
| - HRV analizo ("Time domain" in "Frequency Domain") grafičnim prikazom vagalne in simpatetične aktivnosti | DA | NE |  |
| - HRV-spektrogram z nastavljivimi sekvencami izračunavanja HRV po metodi AR Burg in FFT. | DA | NE |  |
| - analizo Pacemakerja to je klasifikacija prepoznavanje atrijskega, ventrikularnega in dvoprekatnega pacemakerja, kakor tudi prepoznavanje napak pacemakerja (fail to sense, fail to capture, fail to pace) | DA | NE |  |
| - template z možnostjo Super imposition klasifikacijo, z deljenjem in združevanjem teplate | DA | NE |  |
| - detekcijo P vala v realnem času (razločevanje AV blokov(I, II, III, undulacije in atrijske fibrilacije) (Atrijska analiza), PR in RR histogram | DA | NE |  |
| - Waterfall View pregled posnetka | DA | NE |  |
| - izvoz podatkov v različne formate ( Matlab, ISHNE,WFDB,EDF) | DA | NE |  |
| - pridobitev (rekonstrukcija) 12 odvodov EKG-ja iz posnetka s 3 odvodi EKG-ja (X, Y Z) | DA | NE |  |
| - možnost prikaza 12 odvodov EKG-ja (pri realnem 12 kanalnem posnetku – ob uporabi 10 -žilnega kabla) | DA | NE |  |
| - analizo meritev krvnega tlaka ob morebitnem kasnejšem nakupu | DA | NE |  |
| - Omogočati mora integracijo v informacijski system HL-7 (Birpis) uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika. | DA | NE |  |
| - Priložen mora biti inštalacijski CD, navodila za inštalacijo in uporabo | DA | NE |  |
| RR HOLTER N119070 - 3 KANALNA PRENOSNA SNEMALNA ENOTA v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami |  |  |  |
| - Vgrajen LCD zaslon, ki omogoča vpogled krivulje in posebej impendance priključenih elektrod na pacienta | DA | NE |  |
| - Napajan z eno baterijo ali akumulatorjem (AA ali AAA) | DA | NE |  |
| - Majhnih dimenzij in potrošnje (manj kot 200g brez baterije) | DA | NE |  |
| - Vgrajen mikrofon za snemanje zvočnih sporočil | DA | NE |  |
| - Vodoodporen (držati mora morebitno prhanje pacienta) | DA | NE |  |
| - Vgrajen akumulator za morebitni backup pri zamenjavi baterije | DA | NE |  |

| - Vgrajen senzor gibanja (3 osni senzor pospeška) | DA | NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vgrajen USB vmesnik, ki služi za prenos podatkov snemanja, kakor tudi za on-line pregled vseh odvodov EKG-ja pred nastavitvijo snemanja | DA | NE |  |
| - Omogoča: - Snemanje 1 ali 3 kanalov EKG - Nastavitve do 14 dnevnega snemanja EKG-ja brez zamenjave baterije - Frekvenca zajemanje (samling rate) minimalno 30000 Hz po kanalu - Minimalna 15 bitna resolucija digitalno obdelanega signala - Omogočati mora priklop 3,5, ali 7 žilnega pacient kabla - Detekcija P in T vala v realnem času - Visoko resolucijsko HRV analizo in analizo pacemakerja - Preprosto uporabo in rokovanje - Samodejno detekcijo priklopljenih elektrod - Možnost priklopa SpO2 senzorja - enote | DA | NE |  |
| - Vsebovati mora: - Pacient kabel 5 ali 7 žilni - Prenosno torbico - Navodila za uporabo - baterijo | DA | NE |  |
| RR HOLTER N119070 - RAČUNALNIK (ALL IN ONE), S TIPKOVNICO, MIŠKO IN LASERSKIM TISKALNIKOM v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami |  |  |  |
| - Minimalno i5 procesor, zaslon mora biti najmanj 24 palični, 8MB Ram in min. 1/2T trdim diskom | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Obvezne priloge

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.