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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:  490-2019-VH/MŠ
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»DVOROČNI STATIV STROPNI  - ENDOSKOPSKI«            N119059
			            
 
Postopek vključuje:
· dobava dvoročenga stativa 
· montažo dvorčnega stativa
· demontažo obstoječe opreme (razvidno na ogledu)
· izvedba ojačitve stropa (skica naročnika)
· vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let

Naročnik omogoča ponudniku ogled objekta  lokacije v katerem  se bodo izvajala predvidena dela. Ogled prostorov bo naročnik izvedel dne 05.12.2019 ob predvidoma 15:00.Prosimo, da se zglasite ob navedeni uri v pisarni Nabavne službe (kontakt Vanja Herman Gril). 

· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)
· Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ DVOROČNI STATIV STROPNI ENDOSKOPSKI_ 490_2019 do najkasneje 10.12.2019 do 12 ure.

Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-2),
2. Izjava o zastopstvu  (OBR-3),
3. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)
4. Obveznost izbranega ponudnika
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OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


PREDMET:DVOROČNI STATIV STROPNI ENDOSKOPSKI



PREDRAČUN
(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )
	



	OPIS 
	PROIZVAJALEC
(1)
	MODEL OZ. KATALOŠKA ŠTEVILKA (2)
	KOLIČINA
(3)
	CENA BREZ DDV (4)
	VREDNOST BREZ DDV (5)

	1. DVOROČNI STATIV STROPNI-ENDOSKOPSKI  
	 
	 
	1 kom
	
	

	2. DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME
	razvidno na ogledu 
 
	


	3. MONTAŽA DVOROČNEGA STATIVA TER IZVEDBA OJAČITVE STROPA (PRILOGA PONUDBE) vključeni vsi stroški dela ter materiala potrebnega za izvedbo vseh potrebnih del ter funkcionalnega zagona za delovanje stativa. Vključeni tudi stroški dela ter materiala za sanacijo stropa po izvedeni montaži.
	
	

	4. Vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let 
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV  (1)
	

	
	Znesek davka za opremo (1.1.)
	

	
	Vrednost demontaže ter montaže  v EUR brez DDV  (2,3)
	

	
	Znesek davka za demontažo  ter montažo (2,3)
	

	
	Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled za obdobje 7 let v EUR brez DDV  (OBR-12,str. 43),(4)
	

	
	Znesek davka v EUR  za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme (4.1.)
	

	
	Skupaj vrednost v EUR brez  DDV za opremo, demontažo, montažo, preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled za opremo obdobje 7 let  (1+2+3+4)
	

	
	Skupaj znesek davka v EUR  (1.1.,2.1.,3.1,4.1)
	

	



	Skupaj vrednost v EUR z  DDV za opremo, demontažo, montažo, preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled za opremo obdobje 7 let  
	








Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:



Sestavni del in priloga ponudbe .

  OBR-3
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:








    

                                                                                                                                      

OBR-4
                                                     

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 



	DVOROČNI STATIV STROPNI -ENDOSKOPSKI
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve 

	Opis : stropni stativ dvoročni
	
	

	1. Dolžina rok: 1100+1000mm (+/-10%)
	
	

	2. Nosilnost stropnega stativa vsaj 140 kg
	
	

	3. Električno višinsko nastavljiv 700 mm (+/- 10 %)
	
	

	4. V vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330 º v obe smeri
	
	

	5. Z dvojnim, elektropnevmatskih zavornim sistemom
	
	

	6. Korpus dolžine 1250-1500 mm z električnimi in plinskimi priključki
	
	

	7. Za namestitev polic, predalov in druge opreme
	
	

	8. Opremljenost s priključki:
	
	

	· 16x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala
	
	

	· 4x informacijska vtičnica
	
	

	· 4x priključek za šibki tok (RJ45)
	
	

	Dodatna oprema:

	9. 4x polica velikosti 630x480 mm (+/-10%), stranske tirnice
	
	

	10. 1 polica s predalom in stranskimi tirnicami, ročka s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
	
	

	11. Ročka s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev, nameščena posebej na korupsu stativa in jo je možno prestavljati brez uporabe orodja
	
	

	12. Infuzijsko stojalo dolžine vsaj 1000 mm z obešalom za infuzije
	
	

	Splošno:

	13. Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne podkonstrukcije v medstropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo (dodatne aparature in drugo opremo)

	14. Višino prostora v medstropovju, med stropno ploščo – preveriti na kraju samem

	15. Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje

	16. Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom za montažo na nosilno stropno konstrukcijo

	17. Ožičenje in povezave na pripravljene izpuste v stropu, ožičenje in povezava endoskopske  opreme, ki se namesti na stropni stativ – nosilna konstrukcija v medstropu




Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:
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I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumentov ne prilagate ponudbi.

	Seznam spremne dokumentacije
	Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata

Obkroži ustrezno.

	1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja            
	
SIPV
	
ODDELEK

	2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«)
	
SIPV
	
ODDELEK

	3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service  manual«)  
	
SIPV
	
ODDELEK

	4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi                        
	
SIPV
	
ODDELEK

	5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.
	
SIPV
	
ODDELEK

	6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami
	
SIPV
	
ODDELEK

	7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok)
	
SIPV
	
ODDELEK

	8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija
	
SIPV
	
ODDELEK

	9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov
	
SIPV
	
ODDELEK

	10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.
	
SIPV
	
ODDELEK

	11.  Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10  ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki  ( npr.CD, DVD, USB ...).

	
SIPV
	
ODDELEK



Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.
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