###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:343-2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

KAPSULIRKA ZA TRDE (ŽELATINASTE) KAPSULE kot npr. FagronLab FG

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ kapsulirka_ 343_2019 do najkasneje 29.08.2019 do 12 ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET: KAPSULIRKA ZA TRDE (ŽELATInaste) kapsule

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KAPSULIRKA ZA TRDE (ŽELATINASTE) KAPSULE |  |  |  | 1 kom |  |
| 2. Vrednost preventivnega vzdrževanje ter redni letni pregled opreme za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo |  |
|  |  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja, redni letni pregledi opreme v EUR brez DDV (2) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, redni letni pregled opreme |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Sestavni del in priloga ponudbe .

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve opreme: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAPSULIRKA ZA TRDE (ŽELATINASTE) KAPSULE, v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| - Kovinsko osnovno ogrodje | DA | NE |  |
| - Ogrodje za usmerjanje kapsul | DA | NE |  |
| - Pladenj za maso za kapsuliranje | DA | NE |  |
| - Plošča za posamezno velikost kapsul in sicer za velikosti 000, 00, 1 , 2 | DA | NE |  |
| - Plošča omogoča vpetje kapsul v kapsulirko | DA | NE |  |
| - Pladenj omogoča ustrezno usmerjanje kapsul | DA | NE |  |
| - Vključuje napravo za stiskanje mase v kapsulo | DA | NE |  |
| - Vključuje kartico za razporejanje praha v kapsule | DA | NE |  |
| - Vključuje distančnik, ki omogoča zmanjšanje polja po korakih za 10 kapsul, za polnjenje manjšega števila kapsul | DA | NE |  |
| - Naprava je pralna in omogoča čiščenje in razkuževanje | DA | NE |  |
| - Vključen je graduirani valj za pripravo mase za kapsuliranje | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumentov ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.