###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:  455-2019-VH/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

»VODNI VTG«      N119057

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ VODNI VTG_ 455_2019 do najkasneje 13.11.2019 do 12ure.

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-2),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-3),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-4)

- Obveznost izbranega ponudnika

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-2

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:VODNI VTG

PREDRAČUN

(oprema, vzdrževanje, preventivni pregledi opreme za obdobje 7 let )

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VODNI VTG |  |  |  | 1 kom |  |
|  |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo |  |
|  |  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled za obdobje 7 let v EUR brez DDV (2) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka v EUR za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV (1+2) |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Sestavni del in priloga ponudbe .

OBR-3

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2019  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  ter OBR-4

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve opreme: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VODNI VTG, v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Obkrožite ustrezno - DA – oprema izpolnjuje tehnične zahteve - NE – oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve |  | Opomba |
| - Namenjen testiranju ravnotežnega organa z vodo | DA | NE |  |
| - Zaslon s prikazom funkcij, faz preiskav in izpisom napak | DA | NE |  |
| - Integrirane preiskave na temperaturah hladno, 30℃, 38℃, 44℃ (odstopanje max +/-0,5℃) s časovnim zaporedjem izvedbe posamezne faze preiskave (faza vzdraženja, jačanja nistagmusa in štetja) z zvočnimi opozorili | DA | NE |  |
| - vodoodporna tipkovnica na mehki dotik, ki omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje | DA | NE |  |
| - omogoča poljubno nastavitev temperature vode od 25℃ do 44℃ (odstopanje max +/-0,5℃) | DA | NE |  |
| - Omogoča poljubno nastavitev časa trajanja preiskave (vsaj 60 sec) | DA | NE |  |
| - Vodni filter pred dovodom vode, ki ščiti pred nastankom pseudomon in legionel, za večkratno uporabo, možnostjo čiščenja in avtoklaviranja | DA | NE |  |
| - Kovinski ročnik s pretočnim ventilom za fino regulacijo pretoka in možnostjo sterilizacije kanile iz nerjavne kovine in opcijsko uporabo silikonskih cevčic | DA | NE |  |
| - Zaščita pred pršenjem med preiskavo | DA | NE |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku.Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.