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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

                                                                                   Postopek:EN_N_70_2026-MŠ_
                  23.04.2026                                                                                                                                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk164320416]PREDMET EN: Nakup 2 vozičkov z računalnikom 

•	Računalniški voziček 
Vozički za delo z elektronskim listom 
-          Robustne izdelave za vzdržljivost na bolnišničnih oddelkih 
-          Odporno na čistila, ki se uporabljajo v bolnišnicah
-          Enostavno za namestitev in uporabo pri bolnišničnem delu
-          Imeti mora dva ergonomsko oblikovana ročaja za manevriranje (enega spredaj in enega zadaj)
-          Prostor za shranjevanje elektronskih naprav mora biti nameščen pod delovno površino 
-          Teža vozička naj ne presega 45 kg (brez računalnika)
-          Voziček naj ne zavzema več delovnega prostora kot 60 x 80 cm 
-          Vgrajeni nosilci s podporo za VESA 75 ali VESA 100 do vsaj 14 kg
-          Podpirati mora namestitev All-in-one računalnika z zaslonom velikosti vsaj do 24" (inch)
-          Zagotovljena mora biti rotacija in naklon AIO oz. zaslona – rotacija vsaj 24°, naklon vsaj od -5° do vsaj +20° 
-          Zagotovljena mora biti možnost nadgradnje z rotacijo police za tipkovnice in miške za vsaj 90° v obe smeri (skupno 180°)
-          Zagotovljena mora biti možnost nadgradnje z nagibom police za tipkovnico in miško za vsaj 12° (zagotavljanje varstva pri delu)
-          Imeti mora kanalni sistem za skrito in urejeno organizacijo kablov 
-          Imeti mora možnost namestitve nosilca za čitalnike črtnih kod 
-          Imeti mora možnost nadgradnje s predalniki
-          Imeti mora možnost namestitve nosilca za razkužilne robčke
-          Imeti mora možnost nadgradnje z monitorjem življenjskih funkcij (Spot-check monitor)
-          Premer koles vsaj 100 mm, vsaj dve kolesi morata vsebovati zavore
-          Oznaka CE in zadostuje standardom IEC 60601-1 
MEHANIZEM ZA DVIGOVANJE
-          Zagotovljen mora biti dvižni mehanizem, ki omogoča nastavitev višine delovne površine istočasno z višino monitorjev v razponu vsaj 50 cm.
-          Zagotovljen mora biti tudi ločen dvižni mehanizem samo za zaslon v razponu vsaj 12,5 cm
DELOVNA POVRŠINA
-          Mora biti ravna, gladka, vodoodporna in velikosti vsaj 45cm širine, ter vsaj 31 cm globine (zavihani robovi proti politju so dopustni)
-          Izvlečni nosilec za tipkovnico naj bo pod delovno površino.
-          Nosilec za tipkovnico mora imeti na levi in desni strani prostor za miško (se izvleče po potrebi)
-          Na hrbtni strani vozička mora imeti priročno košaro za odlaganje pripadajočega potrošnega materiala (kabli, senzorji, ipd.)
-          Delovna površina mora imeti integriran ročaj za varno premikanje vozička
NAPAJALNI SISTEM
-          Napajalni sistem mora biti vgrajen v ohišju vozička
-          Podnožje mora biti prilagojeno tako, da uporabnika ne ovira pri hoji 
-          Vhodno napajanje AC (220V) 
-          Izhodno napajanje za AIO – AC 220V –  baterijsko napajanje mora zagotavljati vsaj 12 ur avtonomije odvisno od priključenih naprav

•	Računalnik 
Operacijski sistem	vsaj Windows 11 Pro 
Družina procesorjev	vsaj Procesor Intel® Core™ i5 14. generacije
procesor	vsaj Procesor Intel® Core™ i5-14500 (s tehnologijo Intel® Turbo Boost do 5 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 14 jeder, 20 niti) 1 2 
Nabor vezij	vsaj Intel® Q670 (vPro®) 3
Grafika	opcija vgrajeno
Pomnilnik	vsaj 16-GB pomnilnik DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB)
Pomnilniške reže	vsaj 2 SODIMM
Notranji pomnilnik	vsaj 512-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Dodatni prostor za shranjevanje	Bralnik medijskih kartic, ki na eni kartici omogoča prepoznavanje 4 vrst medijev
Prikaz	23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC
Prikaz	Zaslon FHD (vsaj 1920 x 1080) IPS na dotik z diagonalo 60,5 cm (23,8 palca), zaščito proti bleščanju, nizko ravnjo modre svetlobe, 250 niti in 72 % NTSC
Teža	maks 10 KG
Brezžično	Brezžična kartica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) in Bluetooth® 5.3 (s podporo za gigabitne hitrosti prenosa podatkov) 
Lastnosti oblike	All-in-one
Tipkovnica	Komplet brezžične tipkovnice in miške HP 655
Spletna kamera	Vrtljiva kamera s vsaj 5 milijoni slikovnih točk in vgrajenima dvokanalnima digitalnima mikrofonoma 8
Zvočna kartica	Zvok Bang & Olufsen, 5-vatni stereo zvočniki, stranski priključek za slušalke in slušalke z mikrofonom (3,5 mm), visoki zmogljivi vgrajeni stereo zvočniki
Razširitvene reže	1 reža M.2 2230; 3 reže M.2 2280 (1 reža M.2 2230 za kombinirani priključek WLAN in Bluetooth®️. 3 reže M.2 2280 za pogon SSD NVMe za shrambo; ena je priključena na procesor PCIe Gen 4.0, dve pa v PCH PCIe Gen 3.0)
Vrata	Leva stran 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon
	Desna stran 1 priključek USB Type-C® s hitrostjo prenosa podatkov 20 Gb/s (za polnjenje); 1 priključek USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s
	Zadaj 1 priključek USB Type-C® s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s (DisplayPort™ 1.4); 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s; 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 5 Gb/s; 1 vhodni priključek HDMI 1.4; 1 priključek DisplayPort™ 1.4 z dvojnim načinom; 1 priključek RJ-45
Napajanje	240-vatni notranji napajalnik, do 92-odstotna učinkovitost, aktivni PFC
Bralnik prstnih odtisov	Bralnik prstnih odtisov
Ekološke oznake	Potrdilo TCO Certified Edge.

Rok dobave 30 dni po prejemu naročilnice.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo in davek na dodano vrednost. 


Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Priloge:
· Obrazec predračuna
· Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme
· Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:
Matjaž Štinek
E-pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_70_2026 Nakup 2 vozičkov z računalnikom do najkasneje 05.05.2026 do 12 ure.

                                                                                                           Vodja službe za nabavo
                                                                                nemedicinske opreme, materiala in storitev
                    Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 


OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                           

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: NAKUP 2 VOZIČKOV Z RAČUNALNIKOM


PREDRAČUN


	OPIS 
	Proizvajalec (1)
	Model oz. kataloška številka  (2)
	Količina (3)

	Cena/kos brez DDV (4)

	1. Voziček
	
	
	2  kos
	

	2. Računalnik
	
	
	2 kos
	

	
	Vrednost opreme v EUR brez DDV(1)

	

	
	Znesek DDV za opremo
	

	
	

	Skupaj vrednost v EUR z DDV
	



Ponudnik/i naj v ceno vozička vključijo ceno letnega vzdrževanja po navodilih proizvajalca.


Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik








IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

	[bookmark: _Hlk163739105]VOZIČEK IN RAČUNALNIK v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
	Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve

	Voziček
	
	

	-          Robustne izdelave za vzdržljivost na bolnišničnih oddelkih 
	
	

	-          Odporno na čistila, ki se uporabljajo v bolnišnicah
	
	

	-          Enostavno za namestitev in uporabo pri bolnišničnem delu
	
	

	-          Imeti mora dva ergonomsko oblikovana ročaja za manevriranje (enega spredaj in enega zadaj)
	
	

	-          Prostor za shranjevanje elektronskih naprav mora biti nameščen pod delovno površino 
	
	

	-          Teža vozička naj ne presega 45 kg (brez računalnika)
	
	

	-          Voziček naj ne zavzema več delovnega prostora kot 60 x 80 cm 
	
	

	-          Vgrajeni nosilci s podporo za VESA 75 ali VESA 100 do vsaj 14 kg
	
	

	-          Podpirati mora namestitev All-in-one računalnika z zaslonom velikosti vsaj do 24" (inch)
	
	

	-          Zagotovljena mora biti rotacija in naklon AIO oz. zaslona – rotacija vsaj 24°, naklon vsaj od -5° do vsaj +20° 
	
	

	-          Zagotovljena mora biti možnost nadgradnje z rotacijo police za tipkovnice in miške za vsaj 90° v obe smeri (skupno 180°)
	
	

	-          Zagotovljena mora biti možnost nadgradnje z nagibom police za tipkovnico in miško za vsaj 12° (zagotavljanje varstva pri delu)
	
	

	-          Imeti mora kanalni sistem za skrito in urejeno organizacijo kablov 
	
	

	-          Imeti mora možnost namestitve nosilca za čitalnike črtnih kod 
	
	

	-          Imeti mora možnost nadgradnje s predalniki
	
	

	-          Imeti mora možnost namestitve nosilca za razkužilne robčke
	
	

	-          Imeti mora možnost nadgradnje z monitorjem življenjskih funkcij (Spot-check monitor)
	
	

	-          Premer koles vsaj 100 mm, vsaj dve kolesi morata vsebovati zavore
	
	

	-          Oznaka CE in zadostuje standardom IEC 60601-1 
	
	

	MEHANIZEM ZA DVIGOVANJE
	
	

	-          Zagotovljen mora biti dvižni mehanizem, ki omogoča nastavitev višine delovne površine istočasno z višino monitorjev v razponu vsaj 50 cm.
	
	

	-          Zagotovljen mora biti tudi ločen dvižni mehanizem samo za zaslon v razponu vsaj 12,5 cm
	
	

	DELOVNA POVRŠINA
	
	

	-          Mora biti ravna, gladka, vodoodporna in velikosti vsaj 45cm širine, ter vsaj 31 cm globine (zavihani robovi proti politju so dopustni)
	
	

	-          Izvlečni nosilec za tipkovnico naj bo pod delovno površino.
	
	

	-          Nosilec za tipkovnico mora imeti na levi in desni strani prostor za miško (se izvleče po potrebi)
	
	

	-          Na hrbtni strani vozička mora imeti priročno košaro za odlaganje pripadajočega potrošnega materiala (kabli, senzorji, ipd.)
	
	

	-          Delovna površina mora imeti integriran ročaj za varno premikanje vozička
	
	

	NAPAJALNI SISTEM
	
	

	-          Napajalni sistem mora biti vgrajen v ohišju vozička
	
	

	-          Podnožje mora biti prilagojeno tako, da uporabnika ne ovira pri hoji 
	
	

	-          Vhodno napajanje AC (220V) 
	
	

	-          Izhodno napajanje za AIO – AC 220V –  baterijsko napajanje mora zagotavljati vsaj 12 ur avtonomije odvisno od priključenih naprav
	
	

	
	
	

	Računalnik
	
	

	-	Operacijski sistem	vsaj Windows 11 Pro
	
	

	-	Družina procesorjev	vsaj Procesor Intel® Core™ i5 14. generacije
	
	

	· procesor	vsaj Procesor Intel® Core™ i5-14500 (s tehnologijo Intel® Turbo Boost do 5 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 14 jeder, 20 niti) 1 2
	
	

	-	Nabor vezij	vsaj Intel® Q670 (vPro®) 3
	
	

	-	Grafika	opcija vgrajeno
	
	

	-	Pomnilnik	vsaj 16-GB pomnilnik DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB)
	
	

	-	Pomnilniške reže	vsaj 2 SODIMM
	
	

	-	Notranji pomnilnik	vsaj 512-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
	
	

	-	Dodatni prostor za shranjevanje	Bralnik medijskih kartic, ki na eni kartici omogoča prepoznavanje 4 vrst medijev
	
	

	-	Prikaz	23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC
	
	

	-	Prikaz	Zaslon FHD (vsaj 1920 x 1080) IPS na dotik z diagonalo 60,5 cm (23,8 palca), zaščito proti bleščanju, nizko ravnjo modre svetlobe, 250 niti in 72 % NTSC
	
	

	-	Teža	maks 10 KG
	
	

	-	Brezžično	Brezžična kartica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) in Bluetooth® 5.3 (s podporo za gigabitne hitrosti prenosa podatkov)
	
	

	-	Lastnosti oblike	All-in-one
	
	

	-	Tipkovnica	Komplet brezžične tipkovnice in miške HP 655
	
	

	-	Spletna kamera	Vrtljiva kamera s vsaj 5 milijoni slikovnih točk in vgrajenima dvokanalnima digitalnima mikrofonoma 8
	
	

	-	Zvočna kartica	Zvok Bang & Olufsen, 5-vatni stereo zvočniki, stranski priključek za slušalke in slušalke z mikrofonom (3,5 mm), visoki zmogljivi vgrajeni stereo zvočniki
	
	

	-	Razširitvene reže	1 reža M.2 2230; 3 reže M.2 2280 (1 reža M.2 2230 za kombinirani priključek WLAN in Bluetooth®️. 3 reže M.2 2280 za pogon SSD NVMe za shrambo; ena je priključena na procesor PCIe Gen 4.0, dve pa v PCH PCIe Gen 3.0)
	
	

	-	Vrata	Leva stran 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon
-	Desna stran 1 priključek USB Type-C® s hitrostjo prenosa podatkov 20 Gb/s (za polnjenje); 1 priključek USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s
	Zadaj 1 priključek USB Type-C® s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s (DisplayPort™    1.4); 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 10 Gb/s; 2 priključka USB Type-A s hitrostjo prenosa podatkov 5 Gb/s; 1 vhodni priključek HDMI 1.4; 1 priključek DisplayPort™ 1.4 z dvojnim načinom; 1 priključek RJ-45
	
	

	-	Napajanje	240-vatni notranji napajalnik, do 92-odstotna učinkovitost, aktivni PFC
	
	

	-	Bralnik prstnih odtisov	Bralnik prstnih odtisov
	
	

	-	Ekološke oznake	Potrdilo TCO Certified Edge
	
	



Pooblaščen servis za vozička:  __________________________________________

Priloga k ponudbi
· v letu 2026  veljavno pisno pooblastilo proizvajalca, ki je proizvedel ponujeno opremo,.
      s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih
      delov.

Prilogi ob dobavi:
· originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku;
· prevod navodil za uporabo v slovenskem jeziku.

Kraj in datum: __________________________              Žig in podpis ponudnika:


IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Nakup 2 vozičkov z računalnikom«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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