###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 02.06.2026                                                                                      Postopek: 1004-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

NAMIZNA  LABORATORIJSKA CENTRIFUGA ZA STEKLENE EPRUVETE IN VZORCE KRVI  2 KOM

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-4 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno uporabo  (OBR-2/1).

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Dodatne zahteve:

na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

- letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_1004_2026_NAMIZNA LABORATORIJSKA CENTRIFUGA _ do najkasneje 05.06.2026 do 12ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- I. Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4)

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                             OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET:

PREDRAČUN

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Namizna laboratorijska centrifuga |  |  |  | 2 |  |
| 2. vzdrževanje opreme po navodilih proizvajalca za obdobje 7 let |  |  |  |  |  |
| VELJAVNOST PONUDBE DO _____________ V PONUDBI NAVEDITE DOBAVNI ROK: _________ Žig in podpis:______________________ |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost vzdrževanja opreme v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR vzdrževanja |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| # Tehnične zahteve opreme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namizna laboratorijska centrifuga za steklene epruvete in vzorce krvi 2 kom v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | # Izpolnjevanje tehničnih zahtev (vpišete DA ali NE ter vpišite stran in označite v katalogu) | # opombe |
| - Proizvajalec mora zagotoviti EU izjavo o skladnosti in CE oznako. |  |  |
| - Proizvajalec mora zagotoviti skladnost z IVDR direktivo. |  |  |
| - Ustrezati mora GMP standardom. |  |  |
| - Rotor primeren za steklene epruvete dimenzije 10 x 100 mm, za epruvete za vzorce z zamaški dimenzije 13 x 100 mm, 16 x 100 mm, za movete 15 x 92 mm. |  |  |
| - Kapaciteta rotorja: za vsaj 12 epruvet z zamaški dimenzij 13 x 100 mm; 16 x 100 mm in za steklene epruvete dimenzije 10 x 100 mm. |  |  |
| - Mora omogočati uporabo različnih rotorjev. |  |  |
| - Mora omogočati nastavitve hitrosti centrifugiranja v vrtljajih na minuto (rpm) ali v relativni centrifugalni sili (x g) (rcf). |  |  |
| - Maximalna hitrost: vsaj 6000 rpm. |  |  |
| - Največja relativna centrifugalna sila vsaj 4200 rcf. |  |  |
| - Nastavljiv čas centrifugiranja (časovnik od 10 s do 99 min). |  |  |
| - Mora omogočati hitro vrtenje z nastavljenimi obrati centrifugiranja. |  |  |
| - Minimalni čas pospeševanja 18 s. |  |  |
| - Minimalni čas zaviranja 19 s. |  |  |
| - Mora omogočati nastavitve vsaj desetih stopenj pospeševanja. |  |  |
| - Mora omogočati nastavitve vsaj desetih stopenj zaviranja (vključena možnost brez zaviranja). |  |  |
| - Mora omogočati hitro vrtenje . |  |  |
| - Pri najvišji hitrosti raven hrupa ne sme presegati 60 dB. |  |  |
| - Ročno zapiranje pokrova in avtomatizirano odpiranje pokrova centrifuge. |  |  |
| - Samodejno zaklepanje pokrova med delovanjem. |  |  |
| - Zaščita pred zagonom ob odprtem pokrovu. |  |  |
| - Imeti mora varnostni mehanizem za odpiranje zunanjega pokrova v primeru blokade pokrova ali prekinitvi dovoda električnega toka. |  |  |
| - Avtomatično zaznavanje neuravnoteženosti centrifuge z opozorilom na zaslonu in samodejna ustavitev. |  |  |
| - Mora omogočati nastavitve in shranjevanja vsaj 10 različnih programov centrifugiranja. |  |  |
| - Enostavna uporaba in rokovanje s centrifugo. |  |  |
| - Enostavno čiščenje s čistili, ki so v redni uporabi v bolnišnicah za vzdrževanje centrifuge. |  |  |
| - Proizvajalec mora zagotoviti redno servisiranje centrifuge, kot zahtevajo navodila za uporabo centrifuge po (navodilih proizvajalcih). |  |  |
| - Jasno berljiv, prikazovalnik (prikaz RPM/RCF in čas). |  |  |
| - Navodila za upravljanje na centrifugi (označbe gumbov). |  |  |
| - Teža centrifuge do 18 kg. |  |  |
| - Jasna in razumljiva navodila za uporabo in rokovanje s centrifugo v slovenskem jeziku |  |  |
| - Dimenzije centrifuge največ: V (230 mm), Š (290 mm), D (380 mm). |  |  |
| - Višina centrifuge z odprtim pokrovom največ 495 mm. |  |  |
| - Primerna za priključitev na bolnišnično električno omrežje na elektriko in na agregat. |  |  |
| - Primerna za temperaturo delovnega okolja v temperaturnem območju od 2 do 35 °C |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................