###### Služba za nabavo medicinske opreme,

###### potrošnega materiala  in storitev

###### Oblakova ulica 5

###### 3000 Celje

Datum: 04.09.2026					         Postopek: EN-1192-2026-BG/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

»VALIDACIJA (M01) PARNIH KOMBINIRANIH STERILIZATORJEV

Centralna sterilizacija (SM 2785):

Podatki o aparatih:

Proizvajalec: STEELCO

Tip: VS 12 H/2 EV G2

Inv.št.: 00547268

Serijska številka: 14150

Leto nabave: 2021

Proizvajalec: STEELCO

Tip: VS 12 H/2 EV G2

Inv.št.: 00547269

Serijska številka: 14152

Leto nabave: 2021

Proizvajalec: STEELCO

Tip: VS 12 H/2 EV G2

Inv.št.: 00547270

Serijska številka: 14149

Leto nabave: 2021

Proizvajalec: STEELCO

Tip: VS 12 H/2 EV G2

Inv.št.: 00547271

Serijska številka: 14151

Leto nabave: 2021

Operacijski blok (SM 2784):

Proizvajalec: STEELCO

Tip: VS 6/2 E G2

Inv.št.: 00547291

Serijska številka: 14040

Leto nabave: 2021

Proizvajalec: STEELCO

Tip: VS 6/2 E G2

Inv.št.: 00547292

Serijska številka: 14039

Leto nabave: 2021

Naročnik za potrebe priprave ponudbe omogoča ogled aparata oziroma aparatov, ki so predmet validacij. Termin ogleda se uskladi s kontaktno osebo  naročnika.

Splošne zahteve:

- Meritve se izvedejo na sedežu naročnika po uskladitvi termina, z imenovanimi strani naročnika v delovnem času ki ga določita izvajalec ter naročnik.

- Merilni instrument  mora biti kalibriran.

- Merilna metoda mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi in zakonodajo na področju validacije sterilizacijskih procesov.

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške storitve, popuste, rabate, dostavo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročene storitve plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Mapiranje sterilizatorjev -  instalacijska, operativna in procesna kvalifikacija. Rezultati mapiranja se analizirajo in vključijo v validacijsko poročilo kot dokaz, da sterilizator v celotni komori dosega zahtevane sterilizacijske pogoje.

Opis validacije:

- Vakuum test

- Bowie&Dick test

- Distribucija temperature za vsak program (121°C; 134°C) x 3

- Penetracija temperature z referenčno polnitvijo (121°C; 134°C) x 3

1. Izvajalec je naročniku dolžan zagotoviti:

- validacijsko poročilo o izvedenih meritvah za vsako enoto sterilizatorja

- certifikat o veljavni kalibraciji uporabljenih merilnih instrumentov

- grafični in tabelarični prikaz izmerjenih temperatur

- grafični in tabelarični prikaz temperatur, prikaz lokacije temperaturnih senzorjev

- shematski prikaz razporeditve temperaturnih senzorjev v komori sterilizatorja.

2. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena.

Kontaktna oseba s strani naročnika;

- Boštjan Gajšek, tel. št. 030 203 011, elektronska pošta: bostjan.gajsek@sb-celje.si

- Matej Vidmar, tel. št. 030 464 787, elektronska pošta matej.vidmar@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte nabava1@sb-celje.si z »EN_1192_2026-VALIDACIJA PARNIH KOMBINIRANIH STERILIZATORJEV« rok oddajo ponudb do 08.09.2026 do 12. ure.

Priloge:

- (OBR-1) Obrazec predračuna

- (OBR-2) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Pripravil:								     Vodja Nabavne službe:

Stanislava Pahole Hočevar			                                    Vanja Herman, mag.manag.

OBR-2

(Pred izdajo naročilnice oziroma pred podpisom pogodbe v vrednosti  nad 10.000 EUR brez DDV je treba zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.)

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................