###### Služba za nabavo medicinske opreme,

###### potrošnega materiala  in storitev

###### Oblakova ulica 5

###### 3000 Celje

Datum: 04.09.2026     			        Postopek: EN-1193-2026-BG/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

»AKREDITIRANA VALIDACIJA HLADILNIKOV

Predmet naročila je izvedba akreditirane validacije (mapiranja) hladilnikov v uporabi pri naročniku. Validacija mora biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in ustreznimi standardi (npr. ISO/IEC 17025, GMP, GDP, EN 60068-3-11 ali enakovredno), ki urejajo področje umerjanja in preskušanja merilne opreme.

Podatki o opremi:

| Proizvajalec | Tip | Inv.št | SN |
| --- | --- | --- | --- |
| ANGELANTONI SCIENTIFICA | EKOFRIGOLAB 1500/2TN-GL | 524322 | 54189 |
| ANGELANTONI SCIENTIFICA | EKOFRIGOLAB 1500/2TN-GL | 524323 | 54190 |
| ANGELANTONI SCIENTIFICA | EKOFRIGOLAB 1500/2TN-GL | 531162 | LS02217 |
| ANGELANTONI SCIENTIFICA | EKOFRIGOLAB 1500/2TN-GL | 531161 | LS02216 |
| ALFRIGO | CM1400 | 534558 | 18163 |
| ALPFRIGO | CM 1400 B SV G | 543447 | 29615 |

| LTH | HO-550D | 132440 | 080974 |
| --- | --- | --- | --- |

| KIRSCH | SUPER 720 | 504297 | 7000102057 |
| --- | --- | --- | --- |

transfuzijski center (SM 2815)

Naročnik za potrebe priprave ponudbe omogoča ogled aparata oziroma aparatov, ki so predmet validacije. Termin ogleda se uskladi s kontaktno osebo  naročnika.

Splošne zahteve:

- Meritve se izvedejo na sedežu naročnika po predhodnem dogovoru z imenovanimi osebami naročnika, v delovnem času, ki ga določita izvajalec in naročnik.

- Uporabljeni merilni instrumenti morajo biti ustrezno kalibrirani, s sledljivostjo do nacionalnih ali mednarodnih etalonov.

- Merilna metoda mora biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in strokovnimi smernicami za mapiranje hladilnikov in zamrzovalnikov.

- Po opravljeni meritvi mora izvajalec izdati veljavno dokumentacijo: poročilo o meritvah, certifikat o kalibraciji merilnega instrumenta in validacijsko poročilo.

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške storitve, popuste, rabate, dostavo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročene storitve plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Zahteve validacije:

Hladilniki

- Mapiranje se izvede v praznem in polnem stanju.

- Temperaturno ovrednotenje mora biti izvedeno v najmanj 10 točkah hladilnika (zgornja polica, sredina, spodnja polica).

- Meritve se izvajajo pri delovni temperaturi +5 °C.

- Trajanje meritev: najmanj 24 ur pri stabilnem delovanju, z intervalom zajema podatkov najmanj vsako 1 minuto.

Zamrzovalniki

- Mapiranje se izvede v praznem in polnem stanju.

- Temperaturno ovrednotenje mora biti izvedeno v najmanj 10 točkah zamrzovalnika (zgornja polica, sredina, spodnja polica).

- Meritve se izvajajo pri delovni temperaturi –25 °C.

- Trajanje meritev: najmanj 24 ur pri stabilnem delovanju, z intervalom zajema podatkov najmanj vsako 1 minuto.

1. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti:

- Poročilo o izvedenih meritvah za vsako enoto posebej

- Certifikat o kalibraciji uporabljenih merilnih instrumentov.

- Nalepko na validiranem hladilniku/zamrzovalniku z navedbo datuma izvedbe in veljavnosti validacije.

- Validacijsko poročilo z grafičnim in tabelaričnim prikazom temperatur ter prikazom lokacij temperaturnih senzorjev.

2. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del s podpisom odgovorne osebe oddelka oziroma kontaktne osebe naročnika.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena.

Kontaktna oseba s strani naročnika;

- Boštjan Gajšek, tel. št. 030 203 011, elektronska pošta: bostjan.gajsek@sb-celje.si

- Matej Vidmar, tel. št. 030 464 787, elektronska pošta matej.vidmar@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte nabava1@sb-celje.si z  »EN_1193_2026-AKREDITIRANA VALIDACIJA HLADILNIKOV« rok oddajo ponudb do 08.09.2026 do 12. ure.

Pripravil:								     Vodja Nabavne službe:

Stanislava Pahole Hočevar 			                 	   Vanja Herman, mag.manag.

OBR-2

(Pred izdajo naročilnice oziroma pred podpisom pogodbe v vrednosti  nad 10.000 EUR brez DDV je treba zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.)

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................