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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

datum: 26.03.2026                                                                       ____      Postopek: 797-2026 SPH/VH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

IMOBILIZACIJSKA OPREMA 

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.
· Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila
· Ponudnik lahko poda ponudbo po posameznih sklopih.  


Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, , elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_797_2026_IMOBILIZACIJSKA OPREMA_ do najkasneje 02.04.2026 do 12 ure.
	Pripravila:
	Vanja Herman   mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon. 
	Vodja Nabavne službe




Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
1. Izjava o zastopstvu  (OBR-2),
1. Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)
1. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4
2

2
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
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OBRAZEC PREDRAČUNA       OBR-1                                                                                                          

Ponudnik:
_______________________________


PREDMET: IMOBILIZACIJSKA OPREMA

	Zap. št. 
sklopa
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Popust v %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV s popustom 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV s popustom 

	1.
	Steznik za imobilizacijo sedečega pacienta
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	Pripomoček za imobilizacijo otrok
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Komplet vakuumskih opornic s črpalko in transportno torbo
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	Medenični pas za stabilizacijo medeničnega obroča
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	Zajemalna nosila
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	Pripomoček za transport poškodovanih dojenčkov 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	Torba za prenosne nastavljive vratne opornice
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	Spyder sistem pasov za fiksacijo pacienta pri tehničnem reševanju 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	9
	Univerzalna opora za glavo 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	

		VREDNOST DDV

	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	







Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

  
  OBR-2
 IZJAVA O ZASTOPSTVU 


Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________


Obvezne priloge


1. V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

2. V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

3. V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

4. Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.


Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

























                                                                                                                                           OBR-3                                                     

 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME                        

Ponudnik:

______________________________

______________________________ 

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta  

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila 

SKLOP 1
Tehnične zahteve opreme:
	STEZNIK ZA IMOBILIZACIJO SEDEČEGA PACIENTA v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Naprava je namenjena imobilizaciji trupa, glave in vratu sedečega pacienta s sumom na poškodbo hrbtenice ter za izvleko iz utesnjenih prostorov (vozila ipd.).
	
	

	2. Zasnova naprave mora biti dvodelna, z ovojnim (wrap-around) principom, ki zagotavlja horizontalno prilagodljivost pri nameščanju in vertikalno togost za podporo hrbtenice, vratu in glave.
	
	

	3. Naprava mora biti primerna za uporabo pri odraslih in nosečnicah.
	
	

	4. Naprava mora biti radiološko (RTG) prosojna - omogočati mora izvedbo rentgenskih posnetkov in naprednih postopkov oživljanja brez odstranitve.
	
	

	Dimenzije:
	
	

	5. Dolžina v razloženem stanju: 80-86 cm.
	
	

	6. Širina v razloženem stanju: 77-83 cm.
	
	

	7. Dolžina v zloženem stanju (v torbi): do 92 cm.
	
	

	8. Širina v zloženem stanju (v torbi): do 30 cm.
	
	

	Teža:
	
	

	9. Teža naprave (brez torbe): do 3,5 kg.
	
	

	Konstrukcija in material:
	
	

	10. Notranjost naprave mora vsebovati navpične ojačitvene letve iz lesa ali trdega polimera, ki zagotavljajo vertikalno togost in hkrati horizontalno prožnost.
	
	

	11. Zunanji ovoj mora biti iz trajnega, čistilnega, sintetičnega materiala (najlon ali enakovreden).
	
	

	12. Barva naprave: zelena.
	
	

	Privezovalni sistem:
	
	

	13. Naprava mora imeti vsaj 5 zaponk hitrosprostilnega tipa (snap-lock) iz plastičnega materiala.
	
	

	14. Trakovi za trup: vsaj 3 barvno označeni trakovi, všiti v napravo, z ločenimi zaponkami.
	
	

	14.1. Trakovi morajo biti barvno kodirani za hitro identifikacijo (npr. zgornji, srednji, spodnji s prepoznavnimi barvami).
	
	

	15. Trakovi za noge: 2 ločena trakova z lastnimi zaponkami (bele barve), ki omogočata namestitev v navzkrižni (criss-cross) ali vzporedni konfiguraciji.
	
	

	16. Trakovi za glavo: 2 trakova za pritrditev na glavne zaklopke z gumiranim nedrsečim sredinskim delom, pritrjena s sistemom ježek (hook-and-loop).
	
	

	17. Na napravi mora biti vsaj 8 ježkastih (hook-and-loop) pritrditvenih trakov za shranjevanje in pritrditev trakov.
	
	

	Ročaji in funkcionalnost:
	
	

	18. Naprava mora imeti 3 integrirane dvižne ročaje (lifting handles), nameščene tako, da omogočajo premik pacienta in naprave kot celote.
	
	

	Dodatna oprema (vključena v komplet):
	
	

	19. Nastavljiva penasta blazinica za zapolnitev prostora med napravo in glavo/vratom pacienta (tip Adjusta-Pad ali enakovredno). Blazinica mora biti zložljiva za dodatno debelino.
	
	

	20. 2 trakova za glavo (head/chin straps) z nedrsečim gumiranim sredinskim delom.
	
	

	21. Transportna torba (carrying case), ki omogoča kompaktno shranjevanje zvite naprave.
	
	

	Nosilnost:
	
	

	22. Nosilnost naprave: vsaj 220 kg.
	
	



SKLOP 2
Tehnične zahteve opreme:
	PRIPOMOČEK ZA IMOBILIZACIJO OTROK v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Naprava je namenjena stabilizaciji in imobilizaciji pediatričnega travmatološkega pacienta za transport.
	
	

	2. Naprava mora omogočati imobilizacijo hrbtenice pri ležečem otroku.
	
	

	3. Naprava mora biti primerna za otroke višine 71-137 cm in teže 9-41 kg (orientacijsko 2-10 let).
	
	

	Dimenzije:
	
	

	4. Dolžina: 120-125 cm.
	
	

	5. Širina: 22-25 cm.
	
	

	6. Debelina: do 3 cm, +/- 10%.
	
	

	Teža:
	
	

	7. Teža naprave (brez torbe): do 3,5 kg.
	
	

	Konstrukcija in material:
	
	

	8. Osnova naprave mora biti toga deska iz vezane plošče, ki zagotavlja ustrezno togost za imobilizacijo hrbtenice.
	
	

	9. Deska mora imeti snemljiv zunanji ovoj iz trajnega najlonskega materiala, ki omogoča ločeno čiščenje in razkuževanje.
	
	

	10. Naprava mora biti radiološko (RTG) prosojna.
	
	

	Privezovalni sistem:
	
	

	11. Naprava mora imeti nastavljiv, barvno kodiran sistem trakov, ki se drsijo vzdolž drsnega traku na zadnji strani naprave za prilagoditev velikosti pacienta.
	
	

	12. Sistem trakov mora vključevati najmanj naslednje barvno kodirane trakove:
	
	

	12.1. Prsni trak (rdeč) - za pritrditev v višini pazduh.
	
	

	12.2. Zgornji kolčni trak (rumen) - za pritrditev nad kolki.
	
	

	12.3. Spodnji kolčni trak (rumen) - za pritrditev pod kolki.
	
	

	12.4. Stegenski trak (zelen) - za pritrditev nad koleni.
	
	

	12.5. Nožni trak (moder) - za pritrditev v višini gležnjev.
	
	

	13. Naprava mora imeti 2 ramenska trakova, ki se pritrjujeta na prsni trak.
	
	

	14. Naprava mora imeti 2 zapestna trakova za imobilizacijo rok.
	
	

	15. Naprava mora imeti 2 gleženjska trakova za individualno imobilizacijo posamezne noge.
	
	

	16. Barvno kodirani trakovi morajo biti zamenljivi.
	
	

	Opora za glavo:
	
	

	17. Naprava mora imeti nastavljivo oporo za glavo, ki se prilagaja višini pacienta.
	
	

	18. Opora za glavo mora imeti odprtine (reže) v predelu ušes za komunikacijo s pacientom in spremljanje morebitnega izcedka.
	
	

	19. Naprava mora imeti vsaj 6 D-obročev za pritrditev čelnih/bradnih trakov.
	
	

	20. 2 čelna/bradna trakova za fiksacijo glave, pritrjena s sistemom ježek (hook-and-loop) in D-obroči.
	
	

	Ročaji in pritrditev:
	
	

	21. Naprava mora imeti vsaj 4 všite dvižne ročaje za enostavno manevriranje v utesnjenih prostorih.
	
	

	22. Naprava mora imeti vsaj 2 vgrajeni zanki za pritrditev na trakove reševalnih nosil (cot-attachment loops).
	
	

	Dodatna oprema (vključena v komplet):
	
	

	23. Pedi-Pad ali enakovredna blazinica za ohranjanje nevtralnega položaja vratne hrbtenice, pritrjena s sistemom ježek (hook-and-loop).
	
	

	24. 2 čelna/bradna trakova.
	
	

	25. Transportna torba (carrying case).
	
	

	Nosilnost:
	
	

	26. Nosilnost naprave: vsaj 40 kg.
	
	



SKLOP 3
Tehnične zahteve opreme:
	KOMPLET VAKUUMSKIH OPORNIC S ČRPALKO IN TRANSPORTNO TORBO v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Komplet je namenjen hitri in učinkoviti imobilizaciji poškodovanih okončin (roke, noge, sklepi) pri sumu na zlom ali izpah.
	
	

	2. Komplet mora biti primeren za uporabo pri odraslih in otrocih.
	
	

	3. Opornice morajo biti radiološko (RTG) prosojne - omogočati morajo izvedbo rentgenskih posnetkov brez odstranitve.
	
	

	Sestava kompleta:
	
	

	4. Komplet mora vsebovati 3 vakuumske opornice različnih velikosti (majhna, srednja, velika).
	
	

	5. Komplet mora vsebovati kompaktno ročno vakuumsko črpalko s cevjo.
	
	

	6. Komplet mora vsebovati transportno/shranitveno torbo.
	
	

	Material opornic:
	
	

	7. Opornice morajo biti izdelane iz vinil-prevlečenega najlona (vinyl-coated nylon).
	
	

	8. Polnilo opornic morajo biti polistirenske mikro kroglice, ki se ob črpanju zraka stiskajo in tvorijo togo opornico.
	
	

	9. Opornice morajo imeti enokomorni sistem polnila.
	
	

	Dimenzije opornic:
	
	

	10. Majhna opornica (za zapestje/roko): 500-560 mm x 320-370 mm, +/- 5%.
	
	

	11. Srednja opornica (za roko/nogo): 700-770 mm x 580-640 mm, +/- 5%.
	
	

	12. Velika opornica (za celo nogo): 1040-1110 mm x 650-720 mm, +/- 5%.
	
	

	13. Debelina opornic (nenačrpane): do 45 mm.
	
	

	Privezovalni sistem:
	
	

	14. Vsaka opornica mora imeti nastavljive hook-and-loop (ježek) trakove za pritrditev opornice na okončino.
	
	

	Vakuumska črpalka:
	
	

	15. Dolžina črpalke: do 260 mm, +/- 10%.
	
	

	16. Premer črpalke: do 80 mm, +/- 10%.
	
	

	17. Dolžina cevi črpalke: 550-650 mm.
	
	

	19. Teža črpalke: do 0,7 kg.
	
	

	20. Črpalka mora imeti priključek (adapter) kompatibilen z ventili vseh treh opornic v kompletu.
	
	

	Teža:
	
	

	21. Teža celotnega kompleta (vse opornice, črpalka, torba): do 4,2 kg.
	
	

	Transportna torba:
	
	

	22. Torba mora omogočati shranjevanje vseh treh opornic in črpalke.
	
	

	23. Torba mora imeti ročaje ali naramnico za prenašanje.
	
	



SKLOP 4
Tehnične zahteve opreme:
	MEDENIČNI PAS ZA STABILIZACIJO MEDENIČNEGA OBROČA v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Naprava je namenjena cirkumferenčni kompresiji in stabilizaciji medeničnega obroča pri sumu na zlom medenice..
	
	

	2. Naprava mora biti enodelne (one-piece) zasnove.
	
	

	3. Naprava mora biti primerna za predbolnišnično in bolnišnično uporabo.
	
	

	Velikost:
	
	

	4. Obseg medeničnega pasu: 81-127 cm.
	
	

	Teža:
	
	

	5. Teža pasu (zapakiran): do 260 g, +/- 5%.
	
	

	Dimenzije (zapakiran):
	
	

	6. Višina: do 15 cm, +/- 10%.
	
	

	7. Širina: do 20 cm, +/- 10%.
	
	

	8. Globina: do 10 cm, +/- 10%.
	
	

	Konstrukcija in material:
	
	

	9. Vsi materiali pasu morajo biti radiološko prosojni (radiolucent), z izjemo minimalnih kovinskih elementov v zaponki (npr. vzmeti iz nerjavečega jekla).
	
	

	10. Naprava mora biti kompatibilna z MRI.
	
	

	11. Zadnja stran pasu mora imeti nizkofrikcijsko drsno površino (low-friction posterior slider) za lažje premikanje/prestavljanje pacienta po hudi travmi.
	
	

	12. Sprednji del pasu mora imeti zoženo (tapered) obliko, ki omogoča dostop za urinsko kateterizacijo, intervencijsko radiologijo, zunanjo fiksacijo in abdominalno kirurgijo brez odstranitve pasu.
	
	

	Mehanizem zapiranja:
	
	

	13. Pas mora imeti vgrajeno zaponko z nadzorom kompresijske sile, ki samodejno zazna optimalno obodno kompresijsko silo pri 150 N, +/- 10%.
	
	

	14. Ob doseženi optimalni sili mora zaponka zagotoviti slišno in tipno (taktilno) povratno informacijo (klik), ki potrdi pravilno namestitev ter preprečuje prekomerno ali premajhno zategnitev.
	
	

	15. Natezni trak mora imeti natančno oblikovane odprtine, ki se zaklenejo v zaponko z nadzorom sile.
	
	

	16. Pas se dodatno zavaruje s hook-and-loop (ježek) trakom.
	
	

	Certifikati in skladnost:
	
	

	17. Naprava mora imeti CE oznako v skladu z veljavno evropsko zakonodajo za medicinske pripomočke.
	
	



SKLOP 5
Tehnične zahteve opreme:
	ZAJEMALNA NOSILA v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Zajemalna nosila so namenjena dviganju in premikanju pacientov s sumom na poškodbo hrbtenice, brez potrebe po obračanju pacienta (log-roll).
	
	

	2. Nosila morajo biti sestavljena iz dveh vzdolžno deljenih, medsebojno zaklepajočih polovic, ki se spojita pod pacientom po principu "zajemanja".
	
	

	3. Nosila morajo biti radiološko (RTG) prosojna.
	
	

	Dimenzije:
	
	

	4. Dolžina v najdaljši nastavitvi: 1950-2050 mm.
	
	

	5. Dolžina v najkrajši nastavitvi: 1600-1700 mm.
	
	

	6. Število nastavitev dolžine: vsaj 4 pozicije (teleskopske cevi).
	
	

	7. Dolžina v zloženem stanju: do 1200 mm.
	
	

	8. Širina: 420-445 mm.
	
	

	9. Debelina (odprta ali zložena): do 80 mm.
	
	

	Teža:
	
	

	10. Teža nosil (brez trakov): do 8,5 kg.
	
	

	Konstrukcija in material:
	
	

	11. Nosila morajo biti izdelana iz termično obdelanega polimera visoke trdnosti (thermally-treated polymer), ki ne prevzema ekstremnih temperatur okolja in zagotavlja udobje pacienta.
	
	

	12. Barva nosil: rumena.
	
	

	13. Predel za glavo mora biti vdolben (recessed) za pravilno poravnavo vratne hrbtenice.
	
	

	14. Nožni del nosil mora imeti zožen okvir.
	
	

	15. Površina nosil mora biti neprepustna za tekočine in enostavna za čiščenje ter razkuževanje.
	
	

	16. Ročaji morajo imeti ovalni profil in poševno obliko (angled) za ergonomsko dvigovanje.
	
	

	Zaklepni mehanizem:
	
	

	17. Nosila morajo imeti dvojni varnostni zaklepni mehanizem (double-locking, Twin Safety Lock) iz aluminija na obeh koncih, ki omogoča odpiranje enega ali obeh koncev.
	
	

	18. Zaklepni mehanizem mora zagotavljati gladko, neblokirajočo odklepanje in zaklepanje.
	
	

	Nosilnost:
	
	

	19. Nosilnost nosil: vsaj 220 kg.
	
	

	Dodatna oprema
	
	

	20. Komplet naj vsebuje tudi 3 enodelne pritrdilne pasove za pacienta
	
	



SKLOP 6
Tehnične zahteve opreme:
	PRIPOMOČEK ZA TRANSPORT POŠKODOVANIH DOJENČKOV v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Naprava je namenjena imobilizaciji in transportu pediatričnih pacientov na reševalni deski.
	
	

	2. Naprava mora biti oblikovana kot rokav (sleeve), ki se namesti na standardno reševalno desko ali zajemalna nosila in se prilagaja različnim širinam desk.
	
	

	3. Naprava mora biti primerna za otroke teže 5-27 kg (orientacijsko 2 mesece do 8 let).
	
	

	4. Naprava mora biti radiološko (RTG) prosojna.
	
	

	Dimenzije:
	
	

	5. Dolžina: 98-104 cm.
	
	

	6. Širina: 48-52 cm.
	
	

	7. Debelina: do 2,5 cm.
	
	

	8. Teža (vključno s trakovi in glavnimi bloki): do 1,8 kg.
	
	

	Dimenzije za shranjevanje:
	
	

	9. Naprava mora biti zložljiva za kompaktno shranjevanje.
	
	

	10. Dimenzije v zloženem stanju: do 50 x 22 x 22 cm, +/- 10%.
	
	

	11. Naprava mora imeti integriran zavihek (storage flap) za zlaganje.
	
	

	Konstrukcija in material:
	
	

	12. Zunanji material mora biti iz Cordura najlona ali enakovrednega visoko odpornega sintetičnega materiala.
	
	

	13. Naprava se na reševalno desko pritrjuje s stranskimi pritrditvenimi jezički (side tabs) s hook-and-loop zapiranjem, vsaj 6 jezičkov (3 na vsako stran).
	
	

	14. Naprava mora imeti 2 trakova na nožnem koncu z zaponkami za pritrditev na ročaje reševalne deske.
	
	

	15. Naprava mora imeti streme (stirrup) na glavnem koncu za nastavitev položaja na deski.
	
	

	Pnevmatična blazina (bladder):
	
	

	16. Naprava mora imeti vgrajeno pnevmatično napihljivo blazino za pomoč pri doseganju nevtralnega položaja vratne hrbtenice in za upravljanje dihalnih poti.
	
	

	17. Blazina mora imeti ročno črpalko (air pressure control bulb) z ventilnim nadzorom za kontrolirano napihovanje in izpihovanje.
	
	

	Privezovalni sistem:
	
	

	18. 3 prečni telesni trakovi (body straps), trajno pritrjeni na napravo, s hook-and-loop zapiranjem.
	
	

	19. Tritočkovni varnostni pas (harness) z ramenskimi trakovi in mednoženskim trakom, nastavljiv po velikosti.
	
	

	20. 4 trakovi za imobilizacijo rok (arm restraints).
	
	

	21. 2 trakova za imobilizacijo nog (leg restraints).
	
	

	22. 2 trakova za glavo (head straps).
	
	

	Glavna opora:
	
	

	23. 2 velika polmesečasta glavna bloka (head blocks) s hook-and-loop pritrditvijo na spodnjo stran in zunanjo stran bloka.
	
	

	24. Glavni bloki morajo biti stisljivi za dostop do ušes pacienta (spremljanje izcedka).
	
	

	Dodatna oprema (vključena v komplet):
	
	

	25. 2 velika glavna bloka.
	
	

	26. 2 trakova za glavo.
	
	

	27. Pnevmatična blazina z ročno črpalko in ventilnim nadzorom.
	
	



SKLOP 7
Tehnične zahteve opreme:
	TORBA ZA SHRANJEVANJE VRATNIH OPORNIC v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Torba je namenjena organiziranemu shranjevanju in prenašanju vratnih imobilizacijskih opornic (cervikalnih ovratnic) za reševalne namene.
	
	

	2. Torba mora biti kompatibilna z vratnimi opornicami tipa Stifneck (Laerdal) ali enakovrednimi.
	
	

	Dimenzije:
	
	

	3. Dolžina: 640 mm, +/- 5%.
	
	

	4. Širina: 130 mm, +/- 10%.
	
	

	5. Višina: 270 mm, +/- 5%.
	
	

	Konstrukcija:
	
	

	6. Torba mora biti iz trajnega, čistilnega, sintetičnega materiala.
	
	

	7. Barva: modra.
	
	

	8. Torba mora imeti ročaj za prenašanje.
	
	

	9. Torba mora omogočati shranjevanje vsaj kompleta odraslih in pediatričnih vratnih opornic hkrati.
	
	



SKLOP 8
Tehnične zahteve opreme:
	SISTEM PASOV ZA FIKSACIJO PACIENTA (SPIDER TRAKOVI) v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Sistem trakov je namenjen hitri fiksaciji pacienta na horizontalnem transportnem pripomočku (reševalna deska ali zajemalna nosila).
	
	

	2. Sistem mora biti nastavljiv za odrasle in pediatrične paciente.
	
	

	3. Trakovi morajo biti barvno kodirani za hitro in pravilno namestitev.
	
	

	Sestava sistema:
	
	

	4. Sistem mora vsebovati naslednje barvno kodirane trakove:
	
	

	4.1. V-trak (črn) za ramena - skupna dolžina 155-160 cm, posamezna stran 77-82 cm.
	
	

	4.2. Prsni trak (oranžen) - dolžina 165-172 cm.
	
	

	4.3. Medenični trak (rumen) - dolžina 165-172 cm.
	
	

	4.4. Stegenski trak (zelen) - dolžina 165-172 cm.
	
	

	4.5. Gleženjski trak (siv) - dolžina 115-120 cm.
	
	

	5. Sistem mora vsebovati zapestni trak dolžine 50-56 cm za fiksacijo zapestij pacienta.
	
	

	Nastavitveni mehanizem:
	
	

	6. Centralni trak mora imeti vsaj 3 nastavitvene točke z D-obroči za prilagoditev dolžine sistema velikosti pacienta.
	
	

	7. Prečni trakovi se pritrjujejo s hook-and-loop (ježek) zapiranjem - trak se prevleče skozi ročaj ali pritrditveno točko transportnega pripomočka in zalepi sam nase.
	
	

	Teža:
	
	

	8. Teža celotnega sistema: do 750 g.
	
	

	Nosilnost:
	
	

	9. Nosilnost sistema: vsaj 450 kg.
	
	

	Shranjevanje:
	
	

	10. Sistem mora imeti integriran shranitveni trak za kompaktno zlaganje in shranjevanje.
	
	



SKLOP 9
Tehnične zahteve opreme:
	UNIVERZALNA OPORA ZA GLAVO (HEAD IMMOBILIZER) v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami
	Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu
	Opomba

	Splošno:
	
	

	1. Naprava je namenjena popolni in varni imobilizaciji glave pacienta na reševalni deski ali zajemalnih nosilih.
	
	

	2. Naprava mora biti kompatibilna z uporabo skupaj s cervikalnimi ovratnicami.
	
	

	3. Naprava mora biti primerna za odrasle in pediatrične paciente.
	
	

	Dimenzije baze:
	
	

	4. Širina baze: 300 mm, +/- 5%.
	
	

	5. Debelina baze: 190 mm, +/- 5%.
	
	

	6. Višina baze: 165 mm, +/- 5%.
	
	

	Dimenzije stranskih blokov:
	
	

	7. Širina stranskega bloka: 85 mm, +/- 10%.
	
	

	8. Debelina stranskega bloka: 230 mm, +/- 5%.
	
	

	9. Višina stranskega bloka: 150 mm, +/- 5%.
	
	

	Teža:
	
	

	10. Teža celotne naprave (baza + stranski bloki + trakovi): do 1,8 kg.
	
	

	Konstrukcija in material:
	
	

	11. Naprava mora biti izdelana iz termoplastičnega materiala z vgrajenim antibakterijskim aditivom, ki preprečuje mikrobiološko razmnoževanje in izboljšuje higienske pogoje shranjevanja.
	
	

	12. Material mora biti soft-touch (mehak na dotik), ki se prilagaja obliki pacientovega obraza za večje udobje.
	
	

	13. Material mora biti 100% reciklabilen in ne sme sproščati nevarnih snovi ob stiku s kožo.
	
	

	Sistem pritrditve:
	
	

	14. Stranski bloki se na bazo pritrjujejo s hook-and-loop (ježek) sistemom na spodnji strani blokov.
	
	

	15. Naprava mora imeti pritrdilni sistem s "K" trakom in "T" trakom za fiksacijo glave pacienta (čelo in brada) ter pritrditev na nosila.
	
	

	Funkcionalne zahteve:
	
	

	16. Baza mora imeti integriran cervikalni klin V-oblike (QHI), ki zagotavlja pravilno pozicioniranje glave in udobje.
	
	

	17. Stranski bloki morajo imeti eliptične ergonomske odprtine za neposreden dostop do ušes pacienta (spremljanje, komunikacija, udobje).
	
	

	Certifikati in biokompatibilnost:
	
	

	18. Material mora biti testiran in certificiran po naslednjih standardih:
	
	

	18.1. EN ISO 10993-17:2009 - material ne sprošča nevarnih snovi ob stiku s kožo in znojem.
	
	

	18.2. EN ISO 10993-18:2020 - biokompatibilen material.
	
	

	18.3. EN ISO 10993-5:2009 - necitotoksičen material.
	
	

	18.4. EN ISO 10993-23:2021 - material, ki ne draži kože.
	
	

	19. Naprava mora biti skladna z uredbo MDR (EU 2017/745).
	
	





Kraj in datum: __________________________

	Žig in podpis ponudnika:

	






IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   
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