###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 08.05.2026                                                                        ____      Postopek: 919-2026 MV/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

ULTRAZVOČNI APARAT Z LINERANO SONDO IN MOBILNIM VOZIČKOM

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-4 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno uporabo  (OBR-2/1).

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Dodatne zahteve:

na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

- letnik proizvodnje obvezno tekoče leto.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta  marusa.vodenik@sb-celje.si

.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_919_2026_ULTRAZVOČNI APARAT Z LINERANO SONDO IN MOBILNIM VOZIČKOM_ do najkasneje 13.05.2026 do 12ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Maruša Vodenik dipl.ekon., | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET:

PREDRAČUN

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ultrazvočni aparat z linearno sondo in mobilnim vozičkom |  |  |  |  |  |
| 2. Vzdrževanje po navodilu proizvajalca -letni pregledi |  |  |  |  |  |
| VELJAVNOST PONUDBE DO _____________ Žig in podpis:___________________ V PONUDBI NAVEDITE DOBAVNI ROK: ________________________________ Žig in podpis:______________________ |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost letnega pregleda opreme v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za letni pregled pregled opreme |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

|  | # Tehnične zahteve opreme: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvočni aparat z linearno sondo in mobilnim vozičkom v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami |  | # Ponudnik (DA/NE) | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Opomba |  |
|  | SPLOŠNO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Aparat je nov, nerabljen, dobavljen v najnovejši komercialno dostopni izvedbi proizvajalca na dan dobave, ni razstavni eksponat in ni bil predhodno demonstriran v drugi ustavnovi |  |  |  |  |  |
| 1.2 Mobilni voziček je sestavni del dobave in je vključen v ponudbeno ceno |  |  |  |  |  |
| 1.3 Glavni prikazovali zaslon diagonala večji ali enak 15'' Full HD ločljivost najmanj 1920x1080 točk |  |  |  |  |  |
| 1.4 Zaslon na dotik, funkcija screen lock za varno čiščenje med posegom |  |  |  |  |
| 1.5 Aktivni priključek za najmanj 1 sondo z možnostjo razširitve na 2 ali več preko vozička, multikonektorja ali probe extendorja |  |  |  |  |
| 1.6 Notranji polnilnik SSD vsaj 120 GB |  |  |  |  |
| 1.7 2 USb priključka, video izhod |  |  |  |  |
| 1.8 Mrežna povezljivost Ethernet in Wi FI |  |  |  |  |
| 1.9 Vgrajena baterija (UPS funkcija ali možnost prenosnega skeniranja) za neprekinjeno delovanje vsaj 60 minut |  |  |  |  |
| 1.10 Površine in materiali aparata so primerni za pogosto razkuževanje z bolnišničnimi razkužili |  |  |  |  |
| 1.11 Operacijski sistem oziroma programska platforma s podporo proizvajalca v času življenjske dobe aparata, možnost programskih posodobitev v okviru garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja |  |  |  |  |
| II. | Slikovni načini in obdelava slike |  |  |  |
| 2.1 B-način 2D |  |  |  |  |
| 2.2 Barvni Doppler(Color flow mapping) |  |  |  |  |
| 2.3 Power Doppler (in usmerjeni Power Doppler |  |  |  |  |
| 2.4 Tkivni harmoniki fazno premični oziroma pulse inversion |  |  |  |  |
| 2.5 Sestavljeno slikanje na linearni sondi |  |  |  |  |
| 2.6 Tehnologija za zmanjšanje pegastega šuma |  |  |  |  |
| 2.7 Trapezno slikanje na linearni sondi za razširjeno slikovno polje |  |  |  |  |
| 2.8 Dvojni prikaz (Dual mode) dve sliki v realnem času ena ob drugi |  |  |  |  |
| 2.9 Avtomatska optimizacija slike z enim dotikom v B načinu |  |  |  |  |
| 2.10 Beam steering(zasuk pretočnega okna in žarka) na linearni sondi |  |  |  |  |
| 2.11 Zaželena fukcija za izboljšano prikazovanje pukcijske igle (ni obvezno) |  |  |  |  |
| 2.12 Cine loop z možnostjo ogleda sličica za sličico |  |  |  |  |
| 2.13 Funkcija povečave brez izgube ločljivosti |  |  |  |  |
| III. | Linearna viskofrekvenčna sonda |  |  |  |
| 3.1 Linearni elektronski pretvornik |  |  |  |  |
| 3.2 Število pulzirajočih elementov vsaj 128 |  |  |  |  |
| 3.3 Širokopasovni frekvenčni razpon vključuje vsaj območje 15Mhz |  |  |  |  |
| 3.4 Kontaktna površina sonde vsaj 55 mm |  |  |  |  |
| 3.5 Sonda omogoča delo v B, CFM, PDI in THI načinu |  |  |  |  |
| 3.6 Sonda podpira beam steering, trapezno slikanje in funkcijo izboljšanega prikazovanja igle |  |  |  |  |
| 3.7 Sonda je primerna za bolnišnično razkuževanje |  |  |  |  |
| 3.8 Možnost nabave dodatne konveksne sonde za globje strukture in preiskavo pacientov z višjim indeksom telesne mase |  |  |  |  |
| IV. | Programska oprema in licence, povezljivost, shranjevanje, DICOM |  |  |  |
| 4.1 Mišično skeletni paket z dedikiranimi prednastavitvami in MSK meritvami |  |  |  |  |
| 4.2 Splošni paket small parts, površinske strukture) |  |  |  |  |
| 4.3 Specifične nastavitve za prepoznavanje in vizualizacijo perifernih živcev |  |  |  |  |
| 4.4 Periferne meritve za MSK (razdalja, kot, površina, volumen, sledenje konture) |  |  |  |  |
| 4.5 Možnost izdelave in shranjevanja uporabniško definiranih prednastavitev |  |  |  |  |
| 4.6 DICOM 3.0 z licencami: Storage SCU (slikovno shranjevanje na PACS), Worklist, Print, MPPS |  |  |  |  |
| 4.7 Izvoz slik in zank v standardnih formatih (DICOM, JPEG, PNG, AVI ali MP4) na USB ključ |  |  |  |  |
| 4.8 Lokalna baza pacientov in posegov z možnostjo iskanja in pregleda preteklih preiskav |  |  |  |  |
| 4.9. Integriran modul za zaščito pacientovih podatkov skladno s splošno uredbo GDPR |  |  |  |  |
| 4.10. Operacijski sistem aparata mora imeti podporo po posodabljanju varnostnih napak še vsaj za trajanje EOL aparata |  |  |  |  |
| V. | Mobilni voziček |  |  |  |
| 5.1 Mobilni voziček s 4 kolesi od tega vsaj 2 z zavoro in vsaj 1 z vodilno funkcijo steer lock |  |  |  |  |
| 5.2 Nastavljiva višina konzole oz. monitorja za ergonomsko delo sede ali stoje |  |  |  |  |
| 5.3. najmanj 2 namenski držali za sonde |  |  |  |  |
| 5.4 Prostor za UZ gel, brisače in drobni potrošni material – vsaj en odlagalni del ali košarica |  |  |  |  |
| 5.5. Kabelski navijalec ali namenski držalo za preprečitev natezanja in spotikanja |  |  |  |  |
| 5.6 Sistem za pospravljanje kablov sond za preprečitev poškodb kablov |  |  |  |  |
| 5.7 Voziček iz materialov primernih za bolnišnično razkuževanje |  |  |  |  |

Kraj in datum: __________________________

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 24 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) in vsaj 12 mesecev za sondo | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................