###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 21.05.2026                                                                      Postopek: 964-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

INFUZIJSKA ČRPALKA Z BRIZGO    2 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve.

- V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Dodatne zahteve:

- Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- Ime proizvajalca,

- Država proizvajalca

- Na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_964_2026_INFUZIJSKA ČRPALKA Z BRIZGO  _ do najkasneje 26.05.2026 do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloge:

- Obrazec predračuna OBR-1

- Obrazec o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme OBR-2

- 1. Obveznosti ponudnika

- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-3

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

PREDMET: EN_964_INFUZIJSKA ČRPALKA Z BRIZGO

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |  |  | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. INFUZIJSKA ČRPALKA Z BRIZGO |  |  | 2 kom |  |  |  |
| 2. Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe |  |  |  |  |  |  |
| VELJAVNOST PONUDBE: Žig in podpis:___________________ V PONUDBI NAVEDITE DOBAVNI ROK: ________________________________ Žig in podpis:______________________ |  |  | Cena v EUR brez DDV (1) |  |  | 1 kom___________ 2 kom___________ |
|  |  |  | Znesek davka za opremo v EUR z DDV |  |  | 1 kom___________ 2 kom___________ |
|  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja in redni letni pregled za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe EUR brez DDV (2) |  |  | 1 kom___________ 2 kom___________ |
|  |  |  | Znesek davka v EUR za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme |  |  | 1 kom___________ 2 kom___________ |
|  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV (1+2) |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Tehnične zahteve opreme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČRPALKA 2 kom v skladu z zahtevami | Izpolnjevanje tehničnih zahtev (vpišete DA ali NE ter vpišite stran in označite v katalogu ) | opomba |
| - Napajanje 230 V |  |  |
| - Skladnost s predpisi električne varnosti (EN 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 60601-1-8, IEC 60601-2-24, MDD93/42/EEC, razred II |  |  |
| - Zaščito pred nihanjem električne napetosti. |  |  |
| - Odpornost proti defibrilaciji. |  |  |
| - Teža do 2,1 kg. |  |  |
| - Natančnost pretoka ± 1 % pri mehanizmu, ± 2 % pri brizgah. |  |  |
| - Vnos parametrov s pomočjo tipkovnice. |  |  |
| - Zaklepanje tipkovnice. |  |  |
| - Pretok v razponu od 0.1 ml/h do 1200 ml/uro. Koraki po 0,01 ml/h pri pretoku 0,10 – 9,99 ml/h, koraki po 0,1 pri pretoku 10,0 – 99,9 ml/h in koraki po 1 ml/h pri pretoku 100 – 1200 ml/h. |  |  |
| - Uporaba brizg volumna 5 - 50/60 ml, različnih proizvajalec, tovarniško vneseni podatki. |  |  |
| - Samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine. |  |  |
| - Nastavitev VTBI / DTBI in čas infuzije, hitrost infuzije se samodejno nastavi. |  |  |
| - Črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije, ki se lahko potrdijo ob ponovnem zagonu. |  |  |
| - Shranjevanje do 1500 zadnjih protokolov infundiranja. |  |  |
| - Pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe. |  |  |
| - Preprečevanje prostega pretoka. |  |  |
| - Osvetljen visoko kontrastni barvni zaslon, na katerem se ob uporabi prikazuje vsaj: trenutno hitrost pretoka v izbranih enotah doziranja, celotni volumen/odmerek infundirane tekočine, čas do konca infuzije, ime zdravila, vizualni prikaz nivoja tlaka, s katerim aparat infundira tekočino, vizualni prikaz prednastavljene stopnje tlaka v primeru zapore, polnost baterije, indikator delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke, sporočilo o alarmu. |  |  |
| - Uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije. |  |  |
| - Možnost nastavitve uravnavanja tlaka v razponu od 50 do 900 mmHg v 22 korakih. |  |  |
| - Omejitev tlaka na 3 stopnje ali na spremenljivi način. |  |  |
| - DSP Dynamic Pressure System opozori v primeru nihanja pritiska. |  |  |
| - Uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka in povrnitev v prvotno stanje. Pretok od 50 do 1.200 ml /uro, koraki po 50 ml. |  |  |
| - Možnost uporabe bolusa s pred nastavitvijo volumna in trajanja bolusa, hitrost pretoka se izračuna samodejno. |  |  |
| - Funkcija KVO, pretok od 0,1 do 5 ml/h. |  |  |
| - Litijionska pametna baterija vgrajena v črpalko z možnostjo delovanja vsaj 17 ur pri pretoku 5 ml/h. |  |  |
| - Čas polnitve baterije do 7 ur. |  |  |
| - Predalarmi in alarmi so vizualni, piktogram opisni v slovenskem jeziku ter zvočni. |  |  |
| - Alarmi so za vsaj: nepravilno nameščena brizga, okluzija, padec tlaka, naraščanje tlaka, pred alarm izpraznitve akumulatorja ali baterije; alarm za baterije, ki ne delajo; pred alarm pred potekom nastavljene infuzije, alarm za konec infuzije, alarm ob prekoračenem času črpalke v stanju pripravljenosti. |  |  |
| - Različni barvni indikatorji delovanja črpalke - zelene, rumene in rdeče utripajoče lučke. |  |  |
| - Vgrajeno držalo za prenos črpalke. |  |  |
| - Samodejni ponovni zagon. |  |  |
| - Vgrajen nosilec za pritrditev črpalke na infuzijsko stojalo in na tirnico brez dodatnih vmesnikov. |  |  |
| - Opomnik za naslednje vzdrževanje. |  |  |
| - Zaslon enaka infuzija. |  |  |
| - Črpalka omogoča vstavitev v organizator črpalk brez odstranitve integriranega nosilca za pritrditev črpalke na infuzijsko stojalo in tirnico. |  |  |
| - Zaščita potisnega bata. |  |  |
| - Možnost spremembe pretoka med delovanjem (titracija). |  |  |
| - Dovoljeno čiščenje z razkužili. |  |  |
| - Vodotesnost proti kapljicam min. IP 31 |  |  |
| - Jezik črpalke v slovenščini. |  |  |
| - Navodila za uporabo v slovenščini. |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................