###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 23.05.2026                                                                            Postopek: 975-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

Video sistem ambulantni all in one s fleksibilnim video rinolaringoskopom  1 kom

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno uporabo  (OBR-2/1).

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_975_VIDEO SISTEM AMBULANTNI ALL IN ONE S FLEKSIBILNIM VIDEO RINOLARINGOSKOPOM do najkasneje 29.05.2026 do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PREDMET:  EN_975_2026 VIDEO SISTEM AMBULANTNI ALL IN ONE S FLEKSIBILNIM VIDEO RINOLARINGOSKOPOM

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. video sistem ambulantni all in one s fleksibilnim video rinolaringoskopom |  |  |  | 1 komplet |  |
| 2. Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe |  |  |  |  |  |
| VELJAVNOST PONUDBE DO: Žig in podpis:___________________ V PONUDBI NAVEDITE DOBAVNI ROK: ________________________________ Žig in podpis:______________________ |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo |  |
|  |  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled EUR brez DDV (2) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka v EUR za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV (1+2) |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Prenosni aspirator v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami, 1 kom | Izpolnjevanje tehničnih zahtev (vpišete DA ali NE ter vpišite stran in označite v katalogu) | opombe |
| --- | --- | --- |
| - z zaslonom, občutljivim na dotik, velikosti minimalno 18,5", Full HD resolucije, - integriran LED izvor svetlobe |  |  |
| - resolucija 1920x1080 pikslov, |  |  |
| - kontrast: vsaj 1200:1, |  |  |
| - življenjska doba LED izvora svetlobe vsaj 30,000 ur, |  |  |
| - z možnostjo avtomatskega in ročnega prilagajanja jakosti svetlobe, |  |  |
| - barvna temperatura: 5700 K, |  |  |
| - z integriranim dokumentacijskim sistemom, ki omogoča varno hranjenje podatkov |  |  |
| - hramba podatkov mora biti možna na integriran disk, USB ključ in preko omrežne integracijske funkcije, |  |  |
| - minimalno 2 različna vhoda za kamere resolucije do Full HD, |  |  |
| - podpira možnost priključitev različnih glav kamer, rigidnih ter fleksibilnih endoskopov, bronhoskopov, rinolaringoskopov kot tudi endoskopov za enkratno uporabo, |  |  |
| - z notranjim spominom vsaj 50 GB, |  |  |
| - z možnostjo uvažanja in izvažanja podatkov na/iz sistema HIS/PACS, mora imeti vsaj 1 ethernet priklop, |  |  |
| - z USB priključki (6x), |  |  |
| - z možnostjo prikazovanja funkcijskih gumbov endoskopa na zaslonu, |  |  |
| - podpira funkcionalnost uvoza in izvoza podatkov o pacientih, |  |  |
| - z možnostjo nadgradnje software-a za obdelavo dokumentiranja, video posnetkov, |  |  |
| - video-endoskopski sistem mora biti enostaven za uporabo in za vzdrževanje; |  |  |
| - omogočati mora nadzor preko: zaslona na dotik, tipkovnice, miške, gumob na glavi kamere ali fleksibilnem endoskopu, |  |  |
| - enota mora podpirati uporabniške profile za varstvo osebnih podatkov pacientov in uporabnikov, |  |  |
| - enostaven za čiščenje in dezinfekcijo površin, |  |  |
| - površine morajo biti gladke (lažje čiščenje oziroma dezinfekcija), |  |  |
| - IP zaščitni razred: IPX0, |  |  |
| - maksimalna teža: 9 kilogramov. |  |  |
| - zaščita monitorja pred prašnimi delci in pred vdorom vode - standard IP54 |  |  |
| - HD fleksibilni video rinolaringoskop, 3,7 mm |  |  |
| - HD Fleksibilni Video rino-laringoskop, s širokim vidnim kotom in upogljivim distalnim delom, |  |  |
| - CMOS tehnologija, |  |  |
| - enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela, |  |  |
| - s funkcijskimi gumbi na glavi endoskopa, |  |  |
| - delovna dolžina 30 cm, |  |  |
| - angulacija oz. upogibanje distalnega dela gor/dol: vsaj 140⁰/140⁰, |  |  |
| - vidni kot: 100⁰, |  |  |
| - kot gledanja: 0⁰, |  |  |
| - zunanji premer distalnega dela: 3.7mm, |  |  |
| - vodoodporen - z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija) |  |  |
| - omogoča izvajanje stroboskopije s pomočjo dodatnega seta za stroboskopijo, |  |  |
| - namenjen čiščenju v plasma sterilizaciji (Sterrad), kemijski sterilizaciji kot je Steris ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi, |  |  |
| - kaseta za hrambo endoskopa, |  |  |
| - v setu s testerjem tesnosti in s pokrovčkom za izravnavo tlaka, |  |  |
| - kompatibilen z zgoraj opisanim monitorjem oz. endoskopskim sistemom |  |  |
| - nosilec za video rionolaringoskop, ki ga je mogoče pritrditi na endoskopski voziček, |  |  |
| - omogočena video dokumentacija (slikanje, snemanje) s pomočjo gumbov (3) na proksimalnem delu endoskopa ali preko monitorja, |  |  |
| - s priključitvenim kablom, dolžine vsaj 2 m, za omogočeno delo na daljši razdalj, |  |  |
| - priložena kaseta za sterilizacijo video rinolaringoskopa. |  |  |
| Splošne zahteve |  |  |
| - vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene. |  |  |
| - Direktiva sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih). |  |  |
| - Vsa oprema mora biti nova in neuporabljena |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................