###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 27.05.2026                                                                      ____      Postopek: 985-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

VIDEOLARINGOSKOP

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, , elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_985_2026_VIDEOLARINGOSKOP _ do najkasneje 01.06.2026 do 12ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Maruša Vodenik, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: VIDEOLARINGOSKOP

PREDRAČUN

| OPIS |  | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VIDEOLARINGOSKOP v skladu z zahtevami iz OBR-3, |  |  |  | 1 kom |  |
| 3.Preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let (1 leto garancija + 6 let) |  |  |  | 6 let |  |
| VELJAVNOST PONUDBE DO: Žig in podpis:___________________ V PONUDBI NAVEDITE DOBAVNI ROK: Žig in podpis:______________________ |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Vrednost preventivnega vzdrževanja, v EUR brez DDV (3) |  |
| Znesek DDV v EUR za preventivno vzdrževanje, |  |
| Skupaj vrednost v EUR za 1+2 v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve | opomba |
| --- | --- | --- |
| 1. naprava mora omogočati urgentno in elektivno videolaringoskopijo, naprava mora biti primerna za večkratno uporabo za delo v operacijskih prostorih, enotah za intenzivno terapijo ter v urgentnem centru |  |  |
| 2. imeti mora digitalni, najmanj HD, LCD barvni monitor z možnostjo upravljanja na dotik (»touch screen«). Resolucija 1920x1200 točk. Možnost upravljanja zaslona z rokavicami |  |  |
| 3. velikost video površine monitorja mora biti vsaj 8 inčev (merjeno po diagonali), v primeru, da je osnovni monitor manjši od 8 inčev, mora biti zraven priložen, na osnovni monitor priklopljen in na prevozno stojalo montiran dodatni zunanji full HD monitor, velikosti vsaj 21 inch |  |  |
| 4. omogočati mora video-asistirani način laringoskopije z uporabo: |  |  |
| 4.1 video laringoskopskih žlic različnih velikosti za večkratno uporabo (Macintosh - MAC žlice velikosti 2,3 4 , žlice za t. i. težko intubacijo D blade |  |  |
| 4.3 video laringoskopske žlice za večkratno uporabo morajo avtohtono zagotavljati zajem slike visoke resolucije, s polnim naborom barv in integriranim izvorom LED svetlobe |  |  |
| 5. Priložena mora biti plastična zaščita (čep) za čiščenje in sterilizacijo video dela lopatke |  |  |
| 6. avtonomija delovanja na litijevo baterijo vsaj 120 minut s prikazom stanja napolnjenosti baterije na monitorju |  |  |
| 7. IP standard: IP54 za vodoodpornost. primeren za dezinfekcijo z razkužilnimi robčki. |  |  |
| Poleg tega mora omogočati: |  |  |
| 8. hkratni (dvoja slika oziroma slika v sliki) oziroma ločeni prikaz žive slike z video laringoskopa in s fleksibilnega bronhoskopa |  |  |
| 9. tehnologijo, ki preprečuje zameglitev slike |  |  |
| 10. zajem in shranjevanje statičnih slik in video posnetkov videolaringoskopije s prikazom razpoložljivega prostora za shranjevanje. Monitor mora imeti interni spomin za potrebe dokumentiranja, vsaj 16 GB. |  |  |
| 11. zajem in shranjevanje zvočnega zapisa |  |  |
| 12. prikaz in izvoz statičnih slik ter video posnetkov |  |  |
| 13. dva video vhoda za hkratno priključitev dveh različnih video laringoskopov |  |  |
| 14. HDMI izhod za priklop in prikaz videolaringoskopije na dodatnem zunanjem monitorju |  |  |
| 15. USB port za prenos zajetih statičnih slik in video posnetkov na zunanji nosilec podatkov |  |  |
| 16. omogoča timer funkcijo, ki beleži čas izvedbe intubacije za namene učenja |  |  |
| 17. na monitor je mogoče priključiti obstoječe intubacijske žlice za ponovno uporabo proizvajalca Karl Storz 3 generacije in novejše |  |  |
| 18. enostaven prikaz parametrov delovanja videolaringoskopije na monitorju in morebitnih opozorilnih sporočil; možnost nastavitve in shranjevanje funkcionalnih in administrativnih parametrov delovanja videolaringoskopa preko monitorja; možnost nastavitve delovanja monitorja (svetlost, kontrast ipd.); možnost upravljanja zajetih statičnih in video posnetkov |  |  |
| Priložena naj bo še naslednja oprema |  |  |
| 19. prevozno stojalo (1 kos) z možnostjo montaže osnovnega videolaringoskopskega monitorja na premično, vertikalno in horizontalno nastavljivo roko z možnostjo nagiba monitorja, tako da je omogočena postavitev videolaringoskopskega monitorja nad ležečega pacienta; z možnostjo praktičnega odlaganja, priprave in priročnega shranjevanja video laringoskopskih žlic za večkratno uporabo, kablov, in druge opreme, ki se uporablja pri videolaringoskopiji |  |  |
| Dodatne zahteve |  |  |
| 20. priložen napajalnik s kablom za priklop na električno omrežje |  |  |
| 21. Priložen povezovalni kabel za videolaringoskop |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................